## Pakiet 1 Cewniki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 1 . CEWNIKI, WORKI DO ZBÓRKI MOCZU, BASENY, KACZKI ITP.
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa
1. | Cewniki Foley | 12CH - 24 CH | szt. | 3200
2. | Cewniki Nelaton | 6CH-24CH | szt. | 150
3. | Cewnik Nelaton urologiczny, dł. 400mm | F4-F6 | szt. | 160
4. | Cewnik do karmienia przez nos | F4 | szt. | 220
5. | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych | CH8, CH6 | szt. | 200
6. | Cewniki Tieman | 14CH-18CH | szt. | 110
7. | Cewniki do odsysania dróg oddechowych | 12CH-20CH | szt. | 5600
8. | Cewniki do podawania tlenu typu "wąsy tlenowe" | dł. nie mniej 140 cm | szt. | 2800
9. | Przewód przedłużacz do podawania tlenu | dł. nie mniej niż 180 cm | szt. | 220
10. | Zgłębnik żoładkowy długości nie mniejszej niż 800 mm | 10CH - 20 CH | szt. | 800
11. | Zestaw do pobierania próbek aspiracyjnych z drzewa oskrzelowego do badania mikrobiologicznego o pojemności nie więcej niż 10 ml | 10 CH- 20 CH | szt. | 170
12. | Worki do zbiórki moczu | 1500-2500 ml | szt. | 3750
13. | Worki do zbiórki moczu - jałowe | 1500-2500 ml | szt. | 500
14. | Pojemnik do pobierania moczu u niemowląt i dzieci | x | szt. | 1100
15. | Zestaw do wykonywania lewatywy | 1500-2500 ml | szt. | 350
16. | Naczynie nerkowate jednokrotnego użytku | 28 cm | szt. | 400
17. | Wieszaki na worki do zbiórki moczu z dwoma haczykami do zawieszania na ramię łóżka szpitalnego (zawiesie na worek ma rozstaw przystosowany do worków na mocz) | uniwersalny | szt. | 400
18. | Kieliszki do podawania lekow bez funcji pomiarowej o pojemności 25 ml | op. a'70 | op. | 920
19. | Łącznik wykonany z plastyku półprzezroczystego prosty dustronny z końcówkami stożkowatymi schodkowanymi do drenów do ssaka | 8-12mm/6cm 6-9/5cm | szt. | 610
20. | Sterylny worek do godzinowej zbiórki moczu | worek 2 l komora pomiarowa 500 ml | szt. | 10
21. | Szpatułki drewniane jednokrotnego użytku | uniwersalne | szt. | 14000
22. | Wziernik uszny do otoskopu, jednorazowy, | 4mm, 3,6mm, 2,5mm | szt. | 1300
23. | Torebki na wymioty, foliowane, szczelnie zamykane system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz) | min. 500 ml | szt. | 3000
24. | Torebki na basen, jednorazowe, posiadają szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz) | min. 500 ml | szt. | 100
25. | Kaczki papierowe, jednorazowego użytku, 0,8l, nadajaca się do utylicacji w maceratorze |  | szt. | 220
26. | Basen płaski papierowy, jednorazowego użytku, duży, 2l, nadający się do utylizacji w maceratorze |  | szt. | 180
27. | Torebki do leków, papierowe | 5cm x 8cm | szt. | 3000
Razem:
Wymagania do produktów:
1.Cewnik typu Foley -
a) do pęcherza moczowego wykonany z lateksu, silikonowany, z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi na końcówce dopęcherzowej
b) końcówka robocza (doworkowa) zakończona lejkowato, pasująca do worków używanych do zbiórki moczu i strzykawek typu Jeanete’a
c) Balon stabilizujący położenie cewnika w pęcherzu moczowym o objętości 5 - 15 ml.
d) Wejście do kanału wypełniającego balon zaopatrzone w zawór wentylowy pasujący do strzykawek z końcówką typu Luer
e) Rozmiar cewnika oznaczony odpowiednim kolorem końcówki dystalnej i opisany dużą cyfrą na końcówce doworkowej.
f) Cewnik musi być jałowy – jego jałowość wyraźnie oznaczona na opakowaniu wraz z datą ważności jałowości.
g) Opakowany podwójnie z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu. Opakowanie musi być przezroczyste przynajmniej z jednej strony, opakowanie wewnętrzne przezroczyste
posiadające możliwość swobodnego otwarcia (rozdarcia) z obu stron, tak aby były dostępne końcówki cewnika.
h) Opakowanie zewnętrzne łatwe do otwarcia – końcówki do otarcia nie krótsze niż 10 mm.
2.Cewnik typu Nelaton, jałowy
a) jednokrotnego użytku, zapewniający możliwość oceny zawartości kanału roboczego, zakończony końcówką lejkowatą o kolorze odpowiadającym rozmiarowi.
b) końcówka dopęcherzowa atraumatyczna (zaokrąglona).
c) opakowanie przezroczyste co najmniej z jednej strony z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru, jałowości i terminem jałowości
d) Ułożenie cewnika w opakowaniu końcówką barwną od strony przeznaczonej do otwierania opakowania.
e) Końcówki opakowania służące do jego otwarcia nie krótsze niż 10 mm.
3. Cewnik typu Nelaton - urologiczny
a) dł. 400mm, rozmiar: F3 – F6, jednokrotnego użytku, jałowy
b) opakowanie przezroczyste co najmniej z jednej strony z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru, jałowości i terminem jałowości
4. Cewnik do karmienia przez nos
5. Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych
6.Cewnik typu Tiemann - jałowy, jednokrotnego użytku
a) zapewnia możliwość oceny zawartości kanału roboczego (przezroczysty lub półprzezroczysty), zakończony końcówką lejkowatą o kolorze odpowiadającym rozmiarowi.
b) opakowanie przezroczyste co najmniej z jednej strony z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru, jałowości i terminem jałowości
c) ułożenie cewnika w opakowaniu końcówką barwną od strony przeznaczonej do otwierania opakowania
d) końcówki opakowania służące do jego otwarcia nie krótsze niż 10 mm.
7.Cewniki do odsysania dróg oddechowych
a) plastykowe (przezroczyste, lub półprzezroczyste), jednokrotnego użytku, jałowe,
b) zakończone atraumatycznie (zaokrąglone) z jednym otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi na końcówce dooskrzelowej.
c) rozmiar kodowany kolorem końcówki, która jest lejkowata, umożliwiająca podłączenie do urządzenia ssącego lub innego drenu
8.Cewnik do podawania tlenu typu „wąsy tlenowe”
a) Plastykowe, czyste mikrobiologicznie lub jałowe
b) Wężyk długości nie krótszej niż 140 cm zakończony lejkowato w celu łatwego połączenia ze źródłem tlenu.
c) Pakowane odrębnie z wyraźnie oznaczoną datą ważności
9. Wężyk – przedłużacz do podawania tlenu
a) Plastykowy , długości nie krótszej niż 180 – 210 cm
b) Czysty mikrobiologicznie lub jałowy
c) Pakowany odrębnie z wyraźnym oznaczeniem terminu ważności.
d) Opakowanie łatwe do otwarcia
10. Zgłębnik żołądkowy- Jałowy
a) Zgłębnik przezroczysty, wykonany jest z PVC medycznej jakości o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki
b) Zmrożona powierzchnia, konektor zaopatrzony w zatyczkę i wkładkę redukującą.
c) Oznaczenie na wężyku zgłębnika jego długości w skali co 10 cm.
d) Rozmiary od 10CH - 20CH
e) Długość zgłębnika 800 – 1250 mm
11. Zestaw do pobierania próbek aspiracyjnych z drzewa oskrzelowego do badania mikrobiologicznego
a) o pojemności nie większej niż 10 ml
b) posiada naklejki opisowe
c) posiada łączniki do zakorkowania
d) rozmiary od 12 CH do 20 CH
12. Worki do zbiórki moczu
a) przezroczyste przynajmniej z jednej strony,
b) czyste mikrobiologicznie lub jałowe
c) o pojemności od 2000 do 2500 ml z wyraźną skalą pomiaru objętości gromadzonego moczu (płynu),
d) z podziałką co 100 ml.
e) Zawór spustowy w kształcie litery T, wielokrotnego użytku łatwy w obsłudze .
f) Wężyk dopęcherzowy nie krótszy niż 150 cm, szczelnie zamknięty łatwo usuwalną zatyczką
13. Worki do zbiórki moczu jałowe
a) przeźroczyste przyjemnej z jednej strony,
b) o pojemności od 1500 do 2500 ml z wyraźną skalą pomiaru objętości gromadzonego moczu (płynu), z podziałką co 100 ml.
c) Zawór spustowy wielokrotnego użytku łatwy w obsłudze .
d) Wężyk dopęcherzowy nie krótszy niż 150 cm, szczelnie zamknięty łatwo usuwalną zatyczką.
e) Pakowane pojedynczo, w opakowanie pozwalające na podanie worka z zachowaniem jego jałowości – końcówki do otwarcia opakowania wyraźnie oznaczone i nie krótsze niż 10 mm.
f) Opakowanie o wyraźnym oznaczeniu jałowości z terminem ważności.
14. Pojemnik przeznaczony do pobierania moczu do badania noworodkom i niemowlętom.
a) Czyste mikrobiologiczne
b) Pojemnik posiadający anatomiczny wykrój ułatwiający aplikację (dziewczynki, chłopcy).
c) Zapewniający bezodczynowe i trwale przyklejenie do ciała dziecka w czasie pobierania moczu.
d) Łatwe i atraumatyczne podczas odklejania od skóry dziecka.
15. Zestaw do wykonywania lewatywy.
a) Jednokrotnego użytku.
b) Czysty mikrobiologicznie.
c) Worek o objętości 1500–2500ml zaopatrzony w mocną zawieszkę (wytrzymującą ciężar wypełnienia płynem) i wyraźną podziałką co 500 ml i szerokim otworem wlewowym.
d) Wężyk z ruchomym zaworem umożliwiającym łatwe zamknięcie przepływu, do podawania płynu, nie krótszy niż 150 cm zaopatrzony końcówką roboczą – doodbytowa „kanka”
w sposób trwały połączona z wężykiem, zakończona atraumatycznie oliwką o długości nie krótszej niż 10 cm.
e) pakowane pojedynczo (opakowanie papier-folia)
16. Naczynie nerkowate jednokrotnego użytku- wymiar długi 28 cm
17. Wieszaki na worki do zbiórki moczu z dwoma haczykami do zawieszania na ramię łóżka szpitalnego (zawiesie na worek ma rozstaw przystosowany do worków na mocz)
18. Kieliszki do podawania leków (jednokrotnego użytku)
a) bez lub z funkcją pomiarowej o pojemności 25 ml
b) czyste biologicznie,
c) wykonane z miękkiego przezroczystego lub półprzezroczystego plastyku (PE) przystosowanego do celu przeznaczenia kieliszka.
d) Opakowanie zbiorcze nie mniejsze niż 70 sztuk.
Oznaczenie opakowania zbiorczego nazwą wyrobu, datą ważności
19. Łącznik prosty do drenów do ssaka , rozmiar 8mm-12mm/6mm, wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego.
20. Sterylny worek do godzinowej zbiórki moczu
a) Zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej
b) Komora pomiarowa 500 ml
c) Dokładność pomiaru do 40 ml
d) Worek na mocz 2 l
e) Filtr hydrofobowy w komorze i worku, zastawka antyzwrotna w worku i łączniku
f) Odpowietrzenie
g) Opróżnianie komory pomiarowej poprzez przekręcenie dźwigni o 90 stopni bez manewrowania komorą
h) System mocująco-poziomujący
21. Szpatułki drewniane, jednorazowego użytku
22. Wziernik uszny do otoskopu, jednorazowy
23. Torebki na wymioty
24. Torebki na basen
25. Kaczki papierowe, jednorazowego użytku, 0,8l, nadajaca się do utylicacji w maceratorze
26.Basen płaski papierowy, jednorazowego użytku, duży, 2l, nadający się do utylizacji w maceratorze
27. Torebki do leków, papierowe

## Pakiet 2 Golarki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 2. GOLARKI MEDYCZNE
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Golarka medyczna (typu gallant) | x | szt. | 1500 |  |  |  |  | 2szt.
Wymagania do produktu:
GOLARKI MEDYCZNE (czysta biologicznie)
a) Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem o wymiarach: D 1,0 x S 4,3 X G 0,01cm
b) Golarka posiada ostrza nożyków o właściwej ostrości, golące bez zbędnego nacisku na skórę. Posiada specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza
c) Konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia i wrzucenie ostrza do pojemnika na zużyte igły i strzykawki
d) Wycięcie w uchwycie umożliwia dokładny widok golonego obszaru
e) Każda golarka jest oddzielnie zapakowana w tekturową osłonkę
f) Pakowana po 50 sztuk

## Pakiet 3 Igły, strzykawki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 3 . IGŁY , STRZYKAWKI I INNE
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Igły do wstrzyknięć (op. a'100) | 0,33mm x 12-13mm | op. | 10
2. | Igły do wstrzyknięć (op. a'100) | 0,5mm x 25mm | op. | 300
3. | Igły do wstrzyknięć (op. a'100) | 0,6 mmx 25mm | op. | 20
4. | Igły do wstrzyknięć (op. a'100) | 0,7mm x 30 mm | op. | 130
5. | Igły do wstrzyknięć (op. a'100) | 0,8 mm x 40 mm | op. | 400
6. | Igły do wstrzyknięć (op. a'100) | 0,9 mm x 40 mm | op. | 450
7. | Igły do wstrzyknięć (op. a'100) | 1,1 mm x40 mm | op. | 10
8 | Igły do wstrzyknięć (op. a'100) | 1,2 mm x 40 mm | op. | 1000
9. | Igła j.u. do penów 30G (a'100) | 0,30x8mm | op. | 35
10. | Igła j.u.do penów 31 G (a'100) | 0,25 x 8 mm | op. | 40
11. | Koreczki do kaniul dożylnych | x | szt. | 28500
12. | Kranik trójprzewodowy | x | szt. | 1750
14. | Kranik trójprzewodowy z wężykiem dług. 7 cm (+-1 cm) | x | szt. | 550
15 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów | x | szt. | 5500
16. | Strzykawka tuberkulinówka 1 ml(Igła do wstrzyknięć w komplecie - o wymiarach 0,40 x13 mm zamknięta w kapturku ochronnym) | 1ml | szt. | 150
17. | Strzykawka tuberkulinówka 1 ml (Igła do wstrzyknięć w komplecie - o wymiarach 0,45x13 mm zamknięta w kapturku ochronnym) | 1 ml | szt. | 150
18. | Strzykawka (po 100 sztuk) | 2 ml | op. | 520
19. | Strzykawka (po 100 sztuk) | 5ml | op. | 600
20. | Strzykawka (po 100 sztuk) | 10ml | op. | 650
21. | Strzykawka (po 100 sztuk) | 20ml | op. | 700
22. | Strzykawka przezroczysta stosowana do pomp strzykawkowych | 50 ml | szt. | 3200
23. | Strzykawka bursztynowa stosowana do pomp strzykawkowych | 50ml | szt. | 4200
24 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty | 150 cm | szt. | 1300
25. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych nieprzezroczysty (bursztynowy lub czarny) | 150 cm | szt. | 4200
26. | Strzykawka typu Janet'a | 50ml | szt. | 1200
27. | Strzykawka typu Janet'a | 100 ml | szt. | 3000
28. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy | 7F x 16 cm , 7F x20 cm 7 F x 30 cm | szt. | 20
29. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy | 7F x 16 cm , 7F x20 cm 7 F x 30 cm | szt. | 140
30. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy | 7F x 16 cm , 7F x20 cm | szt. | 5
31. | Tępa igła z ostrzem nie sztancującym korka z nasadką o kodzie barwnym umożliwiającym jej identyfikację jako igłę tylko do pobrań, ścięta pod kątem 45 stopni, bez filtra, rozm. 18 G op. 100 szt | 18G x 30mm | op. | 50
32. | Kaniule do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć 0,8-1,7 (+/- 0,1mm) wykonane z PUR | 20 G , 22G, 18G, 17G, 14G | szt. | 900 |  |  |  |  | po 2 szt. każdego rozmiaru
33. | Kaniule dożylne z portem bocznym wykonane z FEP lub PUR | 20 G , 22G, 18G, 17G, 14G | szt. | 35000 |  |  |  |  | po 2 szt. każdego rozmiaru
34. | Kaniula dotętnicza | 20 G | szt. | 200
35. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - Sterylny |  | szt. | 45000
36. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem na końcu drenu zabezpieczajacym przed wyciekaniem płynu - Sterylny |  | szt. | 4500
Razem:
Wymagania do produktów:
1-8. Igły do wstrzyknięć
a) Sterylne
b) Wolne od pirogenów
c) Spełniają normy europejskie (certyfikaty)
d) Igły zaopatrzone w BARWNE końcówki przyłączeniowe do strzykawek - barwa oznaczająca poszczególne rozmiary .
e) Końcówki pasujące do strzykawek o końcówce roboczej Luer
f) Końcówki doigłowe szczelnie i trwale łączące się z ze strzykawką – pozwalając na łatwe usunięcie igły z plastykowego kapturka opakowania ochronnego po zaklinowaniu
igły w strzykawce
g) Opakowanie jednostkowe każdej igły szczelne , przezroczyste co najmniej z jednej strony pozwalające na szybką identyfikację barwy końcówki doigłowej.
h) Opakowanie jednostkowe każdej igły oznakowane barwą tożsamą z barwą końcówki igły
i) Opakowanie jednostkowe każdej igły z wyraźnymi cyframi określającymi rozmiar igły
j) Opakowanie jednostkowe każdej igły z wyraźnym określeniem terminu ważności.
k) Listki do otwierania pojedynczego opakowania wyraźnie oznaczone , nie krótsze niż 5 mm
l) Pojedyncze opakowania igieł mogą tworzyć blistry po 5 sztuk
m) Pojedyncze opakowanie łatwo wydzielane z blistra, bez uszkadzania innych opakowań jednostkowych
n) Opakowania zbiorcze zawierać mogą do 100 sztuk pojedynczych opakowań igieł
o) Opakowanie zbiorcze zapewnia łatwe pobieranie blistrów
p) Opakowanie zbiorcze wyraźnie oznaczone co najmniej na dwóch przeciwległych ściankach - oznaczenia: rozmiar igły, barwa rozmiaru, data ważności, seria.
Opakowanie łatwe do utylizacji (najlepiej papierowe/cienki karton)
9. Igła jednorazowego użytku do penów 30 G, rozmiar 0,30 x 8 mm
10. Igła jednorazowego użytku do penów 31 G, rozmiar 0,25 x 8 mm
11. Koreczki do kaniul dożylnych - Jałowe
a) Pasujące do otworów typu Luer
b) Gwintowane
c) Pakowane pojedynczo lub w blistrach po 5 sztuk
d) Blistry tak skonstruowane, aby można było Łatwo pobierać pojedyncze opakowania bez naruszenia zamknięcia pozostałych opakowań pojedynczych (rozrywalne)
e) Opakowanie jednostkowe łatwe do otwarcia – listki do otwarcia nie krótsze niż 5 mm
f) Opakowanie jednostkowe oznakowane datą ważności i numerem serii.
g) Opakowanie zbiorcze nie mniejsze niż 100 sztuk
12. Kraniki trójprzewodowy
a) Zwrotnica korpusu łatwo przesuwalna
b) Zwrotnica korpusu układem końcówek jednoznacznie wskazuje na linię przepływu
c) Kranik pozwala na szczelne zamknięcie linii.
d) Końcówka typu Luer podłączana do kaniuli dożylnej zapewniająca szczelne i trwałe połączenie
z nią.
e) Dwa gwintowane otwory typu Luer korpusu z kranikiem do podłączania strzykawek lub końcówki zestawu do infuzji , zaopatrzone w koreczki z gwintem .
f) Opakowanie pojedyncze przezroczyste co najmniej z jednej strony
g) Opakowanie pojedyncze z wyraźnym oznaczeniem jałowości, terminem ważności, numerem serii
h) Opakowanie łatwe do otwarcia - listki do otwierania nie krótsze niż 5 mm.
13.Urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków typu „Spike”
a) Do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych korkiem gumowym,
b) wykonane z materiałów nie wchodzących w reakcje z lekami pobieranymi.
c) Zaopatrzone w filtr przeciwbakteryjny o rozmiarach 0,45 um,
d) z zastawką uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączeniu strzykawki.
Otwór do pobierania leków dostosowany do strzykawki typu Luer
14. Kraniki trójprzewodowy z wężykiem długości 7 cm ( + - 1 cm)
a) Zwrotnica korpusu łatwo przesuwalna
b) Zwrotnica korpusu układem końcówek jednoznacznie wskazuje na linię przepływu
c) Kranik pozwala na szczelne zamknięcie linii.
d) Końcówka przewodu podłączanego do kaniuli dożylnej gwintowana , zapewniająca szczelne i trwałe połączenie z otworami Luer
e) Przewód łączący przezroczysty.
f) Dwa gwintowane otwory typu Luer korpusu z kranikiem do podłączania strzykawek lub końcówki zestawu do infuzji , zaopatrzone w koreczki z gwintem .
g) Opakowanie pojedyncze przezroczyste co najmniej z jednej strony
h) Opakowanie pojedyncze z wyraźnym oznaczeniem jałowości, terminem ważności, numerem serii
i) Opakowanie łatwe do otwarcie - listki do otwierania nie krótsze niż 5 mm.
15. Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów- Sterylny
a) Jednorazowego użytku.
b) Nietoksyczny bez zawartości ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).
c) Posiada atest przydatności do przetaczania krwi i jej preparatów.
d) Końcówka wprowadzana do worka z preparatem Krwi zapewniająca łatwe wprowadzenie do wejścia(portu)
e) Końcówka wprowadzana do worka z preparatem Krwi zapewniająca stałą szczelność układu.
f) Pojemnik „jeziorka” plastyczny, przezroczysty zaopatrzony w otwierany odpowietrznik barwy czerwonej
g) Regulator przepływu łatwy w obsłudze : przesuwalny po przewodzie przetoczeniowym z możliwością płynnego regulowania prędkości przepływu w przewodzie.
h) Końcówka podłączana do kaniuli dożylnej zaopatrzona w kapturek pozwalający na zachowanie sterylności końcówki podłączeniowej – kapturek łatwy do usunięcia.
i) Końcówka podłączenia do kaniuli dożylnej gwintowana z reliefem na korpusie pozwalającym na łatwe wkręcenie jej do kaniuli dożylnej.
j) Opakowanie jednostkowe przezroczyste co najmniej z jednej strony.
k) Opakowanie jednostkowe posiadające wyraźnie opisane przeznaczenia do przetaczania krwi (najlepiej barwa czerwoną).
l) Opakowanie jednostkowe z wyraźnie oznaczoną datą ważności i numerem serii.
m) Listki do otwierania opakowania jednostkowego nie krótsze niż 1 cm.
16. Strzykawka 1 ml ”tuberkulinówka” - Jałowa
a) Trzyczęściowa (tłok, korpus i popychacz tłoka)
b) Tłok gumowy
c) Igła do wstrzyknięć w komplecie - o wymiarach 0,40 x13 mm zamknięta w kapturku ochronnym
d) Korpus wyskalowany wyraźnie - podziałka co 0,01 ml
e) Końcówka doigłowa typu Luer
f) Ogranicznik uniemożliwiający wysunięcie się tłoka z korpusu strzykawki
g) Opakowanie przezroczyste z jednej strony, opisane datą ważności, numerem serii i opisem zawartości, łatwe do otwarcia – końcówki do otwarcia nie krótsze niż 8 mm
h) Opakowania pojedyncze mogą tworzyć blistry po nie mniej niż 10 sztuk
i) Odrywanie opakowania pojedynczego z blistra nie może powodować uszkodzenia opakowań pojedynczych
j) Opakowania zbiorcze wyraźnie oznakowane zawartością i liczbą sztuk datą ważności - zawierać mogą nie mniej niż 100 opakowań pojedynczych.
17. Strzykawka 1 ml ”tuberkulinówka” - Jałowa
a) Trzyczęściowa (tłok, korpus i popychacz tłoka)
b) Tłok gumowy
c) Igła do wstrzyknięć w komplecie - o wymiarach 0,45x13 mm zamknięta w kapturku ochronnym
d) Korpus wyskalowany wyraźnie - podziałka co 0,01 ml
e) Końcówka doigłowa typu Luer
f) Ogranicznik uniemożliwiający wysunięcie się tłoka z korpusu strzykawki
g) Opakowanie przezroczyste z jednej strony, opisane datą ważności, numerem serii i opisem zawartości, łatwe do otwarcia – końcówki do otwarcia nie krótsze niż 8 mm
h) Opakowania pojedyncze mogą tworzyć blistry po nie mniej niż 10 sztuk
i) Odrywanie opakowania pojedynczego z blistra nie może powodować uszkodzenia opakowań pojedynczych
j) Opakowania zbiorcze wyraźnie oznakowane zawartością i liczbą sztuk datą ważności - zawierać mogą nie mniej niż 100 opakowań pojedynczych.
18-21. Strzykawki - Jałowe, plastykowe, przezroczyste, jednokrotnego użytku,
a) Dwuczęściowe
b) Korpus wyskalowany, podziałka co 1 ml,oznaczenie cyfrowe objętości dostosowane do objętości strzykawki – co 0,1 ml (strzykawka 2), co 1ml (s 5), lub co 2 ml(s10) lub co 5 ml (s20)
c) Tłok porusza się w korpusie bez zbędnego oporu
d) Układ tłok – korpus o niezawodnej szczelności
e) Końcówka doigłowa korpusu typu Luer
f) Opakowanie jednostkowe o wyraźnym oznaczeniu zawartości , data ważności, seria, łatwe do otwarcia – końcówki do otwierania nie krótsze niż 8 mm.
g) Opakowania pojedyncze mogą tworzyć blistry
h) Odrywanie opakowania pojedynczego z blistra nie może powodować uszkodzenia opakowań pojedynczych
i) Opakowania zbiorcze nie mniejsze niż 100 sztuk wyraźnie oznaczone zawartością, datą ważności.
22. Strzykawki 50 ml do stosowania w pompach strzykawkowych - jałowe, przezroczyste, plastykowe, jednokrotnego użytku,
a) Trzyczęściowe ( tłok, korpus i popychacz tłoka)
b) Tłok gumowy, poruszający się bez oporu w korpusie, korpus wyskalowany
c) Ogranicznik uniemożliwiający wysunięcie się tłoka z korpusu strzykawki
d) podziałka co 1 ml ,oznaczenie cyfrowe objętości dostosowane do objętości strzykawki – co 10 ml
e) Układ tłok – korpus o niezawodnej szczelności
f) Końcówka doigłowa korpusu typu Luer otoczona kołnierzem wewnątrz gwintowanym dostosowanym do szczelnego połączenia z przewodem łączącym do kaniuli
g) Opakowanie jednostkowe o wyraźnym oznaczeniu zawartości , data ważności, seria, łatwe do otwarcia – końcówki do otwierania nie krótsze niż 8 mm
h) Opakowania pojedyncze mogą tworzyć blistry
i) Odrywanie opakowania pojedynczego z blistra nie może powodować uszkodzenia opakowań pojedynczych
j) Opakowania zbiorcze kartonowe , wyraźnie oznaczone zawartością , datą ważności, liczba opakowań pojedynczych .
23. Strzykawki 50 ml do stosowania w pompach strzykawkowych - jałowe
a) Bursztynowej barwy – przezroczyste
b) Plastykowe
c) Jednokrotnego użytku
d) Trzyczęściowe (tłok, korpus i popychacz tłoka)
e) Tłok gumowy, poruszający się bez oporu w korpusie, korpus wyskalowany
f) Ogranicznik uniemożliwiający wysunięcie się tłoka z korpusu strzykawki
g) Podziałka co 1 ml, oznaczenie cyfrowe objętości dostosowane do objętości strzykawki – co 10 ml
h) Układ tłok – korpus o niezawodnej szczelności
i) Końcówka doigłowa korpusu typu Luer otoczona kołnierzem wewnątrz gwintowanym dostosowanym do szczelnego połączenia z przewodem łączącym do kaniuli
j) Opakowanie jednostkowe o wyraźnym oznaczeniu zawartości , data ważności, seria, łatwe do otwarcia – końcówki do otwierania nie krótsze niż 8 mm
k) Opakowania pojedyncze mogą tworzyć blistry
l) Odrywanie opakowania pojedynczego z blistra nie może powodować uszkodzenia opakowań pojedynczych
m)Opakowania zbiorcze kartonowe , wyraźnie oznaczone zawartością , datą ważności, liczba opakowań pojedynczych .
24. Przedłużacz do pomp infuzyjnych - Jałowy
a) Jednokrotnego użytku, bez zawartości ftalanów, przezroczysty
b) Długość nie mniejsza niż 150 cm
c) Końcówka dostrzykawkowa typu Luer gwintowana na ściance zewnętrznej gwarantująca szczelne połączenie ze strzykawką pompy
d) Końcówka dokaniulowa typu Luer z płaszczem gwintowanym od wewnątrz gwarantująca szczelne połączenie z końcówką kaniuli donaczyniowej.
e) Opakowanie jednostkowe o wyraźnym oznaczeniu zawartości , data ważności, seria, łatwe do otwarcia – końcówki do otwierania nie krótsze niż 8 mm
f) Opakowania pojedyncze mogą tworzyć bistru
g) Odrywanie opakowania pojedynczego z blistra nie może powodować uszkodzenia opakowań pojedynczych
h) Opakowania zbiorcze kartonowe, wyraźnie oznaczone zawartością , datą ważności, liczbą opakowań pojedynczych.
25. Przedłużacz do pomp infuzyjnych, nieprzezroczyste (bursztynowe lub czarne)
a) Bez zawartości ftalanów
b) Długość nie mniejsza niż 150 cm
c) Końcówka dostrzykawkowa typu Luer gwintowana na ściance zewnętrznej gwarantująca szczelne połączenie ze strzykawką pompy
d) Końcówka dokaniulowa typu Luer z płaszczem gwintowanym od wewnątrz gwarantująca szczelne połączenie z końcówką kaniuli donaczyniowej.
e) Opakowanie jednostkowe o wyraźnym oznaczeniu zawartości , data ważności, seria, łatwe do otwarcia – końcówki do otwierania nie krótsze niż 8 mm
f) Opakowania pojedyncze mogą tworzyć bistru
g) Odrywanie opakowania pojedynczego z blistra nie może powodować uszkodzenia opakowań pojedynczych
h) Opakowania zbiorcze kartonowe , wyraźnie oznaczone zawartością , datą ważności, liczbą opakowań pojedynczych.
26 -27. Strzykawki 50 ml / 100 ml z końcówką do cewników moczowych ("JANETA") - jałowe
a) Przezroczyste, plastykowe, jednokrotnego użytku
b) korpus wyskalowany, podziałka co 1 ml dla pojemności 50 ml i co 2 ml dla pojemności 100ml ,oznaczenie cyfrowe objętości dostosowane do objętości strzykawki – co 10 ml
c) Układ tłok – korpus o niezawodnej szczelności
d) Ogranicznik uniemożliwiający wysunięcie się tłoka z korpusu strzykawki
e) Końcówka lejkowata pasująca do końcówek cewników moczowych lub zgłębników żołądkowych gwarantująca szczelne połączenie
f) Opakowanie jednostkowe o wyraźnym oznaczeniu zawartości , data ważności, seria, łatwe do otwarcia – końcówki do otwierania nie krótsze niż 8 mm
g) Opakowania pojedyncze mogą tworzyć blistry
h) Odrywanie opakowania pojedynczego z blistra nie może powodować uszkodzenia opakowań pojedynczych
i) Opakowania zbiorcze kartonowe , wyraźnie oznaczone zawartością , datą ważności, liczba opakowań pojedynczych.
j) z Jednym dodatkowym łacznikiem luer
28-30 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń - Jałowy
a) Dwukanałowy i trzykanałowy
b) Rozmiar zgodnie z rozmiarem w arkuszu
c)stalowy prowadnik J o średnicy 0,032" i długości odpowiednio: 60 cm w zestawach z cewnikiem 20 cm i 45 cm w zestawach
z cewnikiem 16 cm, ze znacznikami głębokości wprowadzenia, umieszczony w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem precyzyjnego wysuwania cewnika
d) Rozszerzadło
e) Igła prosta 18G x 6,35cm
f)strzykawka trzyczęściowa 5 ml
i) Zestaw pakowany w praktyczne opakowanie uniemożliwiające przemieszczanie się poszczególnych elementów
j) Opakowanie jednostkowe opisane przedmiotem zawartości , datą ważności, numerem serii, łatwe do otwarcia – listki do otwierania nie krótsze niż 8 mm
k) Opakowanie zbiorcze kartonowe opisane co najmniej z jednej strony przedmiotem zawartości , datą ważności, numerem serii.
31. Tępa igła z ostrzem nie sztancującym korka z nasadką o kodzie barwnym umożliwiającym jej identyfikację jako igłę tylko do pobrań, ścięta pod kątem 45 stopni, bez filtra, rozm. 18 G
Poz. 32 Kaniule dożylne
a) kaniula dożylna wykonana z PUR, do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych,min. 4 paski kontrastujące w RTG;
b) Spełniające wymogi rejestru wyrobów medycznych – potwierdzenia dołączyć
c) Końcówka do wkłucia (mandryn) ostra – pozwalająca na możliwie najmniej atraumatyczne nakłucie żyły.
d) Końcówka dostrzykawkowa dostosowana do strzykawek Luer
e) Barwa korpusu kaniuli oznaczająca jej rozmiar
f) Skrzydełka korpusu łatwo odginane szerokości liczonej w osi długiej kaniuli nie mniejszej niż 10 mm
g) Korpus zaopatrzony w gwintowany koreczek
h) Osłonka części dożylnej łatwousuwalna
i) Korpus musi posiadać dodatkowe wejście do podawania leku podczas trwającego wlewu dożylnego
j) Opakowanie pojedyncze przezroczyste przynajmniej z jednej strony
k) Skrzydełka do otwierania opakowania pojedynczego nie krótsze niż 5 mm
l) Opakowanie jednostkowe powinno zawierać informacje z wyraźnie o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, skalą G i terminem ważności oraz numerem serii
o braku zawartości lateksu oraz objętość przepływu.
m) przepływ na opakowniu jednostkowym w ml/min; dla 0,8 - 0,9 wymagany przepływ 36 - 43 ml/min; dla rozmiaru 1 - 1,1 wymagany przepływ 61 - 67 ml/min; dla rozmiaru 1,2 - 1,3 wymagany przepływ 99 - 103 ml/min; dla rozmiaru 1,4 - 1,5 wymagany przepływ 128 - 133 ml/min; dla rozmiaru 1,6 - 1,7 wymagany przepływ 196 - 236 ml/min;
n) po zdjęciu opakowania na kaniuli winna znajdować się nazwa producenta lub logo celem identyfikacji w razie incydentu medycznego;
o) Opakowanie zbiorcze może zawierać do 100 kaniul
p)wszystkie kaniule z poz. 1 muszą pochodzić oraz posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne świadczące o biokompatybilności z materiałem z jakiego zostały wykonane
Poz 33.Kaniule dożylne
a) Jałowe
b) Spełniające wymogi rejestru wyrobów medycznych – potwierdzenia dołączyć
c) Końcówka do wkłucia (mandryn) ostra – pozwalająca na możliwie najmniej atraumatyczne nakłucie żyły.
d) Końcówka dostrzykawkowa dostosowana do strzykawek Luer
e) Barwa korpusu kaniuli oznaczająca jej rozmiar
f) Skrzydełka korpusu łatwo odginane szerokości liczonej w osi długiej kaniuli nie mniejszej niż 10 mm
g) Korpus zaopatrzony w gwintowany koreczek
h) Osłonka części dożylnej łatwousuwalna
i) Korpus musi posiadać dodatkowe wejście do podawania leku podczas trwającego wlewu dożylnego
j) Opakowanie pojedyncze przezroczyste przynajmniej z jednej strony
k) Skrzydełka do otwierania opakowania pojedynczego nie krótsze niż 5 mm
l) Opakowanie pojedyncze z wyraźnie oznaczonym rozmiarem kaniuli w skali G i terminem ważności oraz numerem serii
m) Opakowanie zbiorcze może zawierać do 50 kaniul
n) Opakowanie zbiorcze oznaczone barwą właściwą rozmiarowi z wyraźnym opisem rozmiaru, terminu ważności, numerem serii Opakowanie zbiorcze umożliwia łatwe pobieranie
opakowań pojedynczych. Opakowanie zbiorcze papierowe /kartonowe.
34. Kaniule dotętnicze - Jałowe, jednokrotnego użytku, pakowane pojedynczo
c) Opakowanie jednostkowe przezroczyste co najmniej z jednej strony z dokładnym opisem zawartości, rozmiaru, numeru serii, daty ważności.
d) Listki do otwierania opakowania zaznaczone, długości mniejszej niż 8 mm.
35.)Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - Sterylny
a) Jednorazowego użytku
b) Nietoksyczny bez zawartości ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).
c) Posiada atest przydatności do przetaczania płynów infuzyjnych
d) Końcówka wprowadzana do worka lub innego pojemnika z płynem zapewniająca łatwe wprowadzenie do wejścia (portu), lub łatwe pokonanie zamknięcia opakowania .
e) Końcówka wprowadzana do opakowania z płynem zapewniająca stałą szczelność układu
f) Pojemnik „jeziorka”, wykonany z PP o dł 60 mm (w części przezroczystej) ,plastyczny ,przezroczysty zaopatrzony w otwierany odpowietrznik barwy innej niż czerwona.
g) Regulator przepływu łatwy w obsłudze: przesuwalny po przewodzie przetoczeniowym
z możliwością jednoręcznego płynnego regulowania prędkości przepływu w przewodzie
h)Końcówka podłączana do kaniuli dożylnej zaopatrzona w kapturek pozwalający na zachowanie sterylności końcówki podłączeniowej – kapturek łatwy do usunięcia
i)Końcówka podłączenia do kaniuli dożylnej gwintowana z reliefem na korpusie pozwalającym na łatwe wkręcenie jej do kaniuli dożylnej.
j) Opakowanie jednostkowe przezroczyste co najmniej z jednej strony.
k) Opakowanie jednostkowe posiadające wyraźnie opisane przeznaczenia do przetaczania płynów (najlepiej barwą inną niż czerwona).
l) Opakowanie jednostkowe z wyraźnie oznaczoną datą ważności i numerem serii.
m) Listki do otwierania opakowania jednostkowego nie krótsze niż 1 cm.
36. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - Sterylny
a) Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, steryłny pakowany pojedyńczo,niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu,
b) Ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z klapką, komora kroplowa dł min 7,5 cm,
przeźroczysta ,kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr na końcu drenu zabezpieczajacy przed wyciekaniem płynu, końcówka lock,
c) Dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z klapką, .
d) Komora kroplowa dł min 7,5 cm, przeźroczysta ,kroplomierz 20 kropli -1ml,
e) Regulator przepływu łatwy w obsłudze: przesuwalny po przewodzie przetoczeniowym,
f) Filtr na końcu drenu zabezpieczajacy przed wyciekaniem płynu.

## Pakiet 4 zestaw do pomp infuz
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 4. ZESTAW DO POMP FIRMY FRESENIUS KABI
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Standardowy zestaw infuzyjny do pomp objętościowych (obrotowy łącznik, luer-lock, zatyczka na końcu igły, jałowy) pasujący do pomp MC Agilia firmy Fresenius Kabi | x | zestaw | 500 |  |  |  |  | _

## Pakiet 5 AiIT maski rurki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 5. WYROBY MEDYCZNE DO PRACY ZESPOŁU ANESTEZJOLOGICZNEGO -RURKI, MASKI ODDECHOWE, MOCOWANIA RUREK INTUBACYJNYCH
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Rurki ustno-gardłowe typu Guedela noworodkowe | 000-0 | szt.
2. | Rurki ustno-gardłowe typu Guedela | nr1 - nr 6 | szt.
3. | Rurki intubacyjne bez mankietu dla noworodków | 2 - 4.5 | szt.
4. | Rurki intubacyjne z mankietem dla dorosłych | nr 2 – nr 10 | szt.
5. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniajacym | nr 7-nr 9 | szt.
7. | Rurka tracheostomijna z mankietem dla dorosłych | rozm. 7-10 | szt.
8. | Rurka tracheostomijna bez mankietu dla dorosłych | rozm. 7-10 | szt.
9. | Podkładki pod rurki tracheostomijne wykonane z pianki PU i termoplastycznego filmu dla młodzieży i dorosłych. Bardzo chłonne, posiadające właściwości absorbującego opatrunku, jałowe. Jednorazowego uż. |  | szt.
10. | Maski oddechowe krtaniowe, jałowe, jednokrotnego użytku, gotowe do natychmiastowego użytku, przewód wykonany z silikonu, różne rozmiary (dla dzieci i dorosłych), maksymalne wypełnienie balonu zależne od rozmiaru : do 20 ml, do 30 ml, do 40 ml | nr 2 - nr 5 | szt.
11. | Mocowanie rurek intubacyjnych, jednoczęściowe, z wycięciem i otworem mocującym. Wykonane z miękkiej taśmy piankowej pokryte z jednej strony warstwą antyodleżynową. Dodatkowo wymienne taśmy rzepowe do naklejania na rurkę, gwarantujące pełną stabilizację mocowania, z możliwością szybkiego i łatwego odklejenia. Produkt hipoalergiczny, bezlatksowy, antyodleżynowy. |  | szt.
12. | Mocowanie rurek tracheotomijnych, jednoczęściowe dla dorosłych i młodzieży; wykonane z miękiego mkateriału nie powodującego podrażnień, chłonny, antyodleżynowy. Posiadające możliwość stopniowego zapięcia. |  | szt.
Wymagania do produktów:
1 – 2. Rurki ustno-gardłowe typu Guedela -Jałowe
a) Plastykowe
b) Rozmiar oznaczony barwą ustnika
c) Pakowne pojedynczo, opakowanie jednostkowe przezroczyste co najmniej z jednej strony
3. Rurki intubacyjne bez mankietu dla noworodków - Jałowe
a) Przezroczyste, jednokrotnego użytku
b) Z miarką centymetrową głębokości założenia
4. Rurki intubacyjne z mankietem dla dorosłych - Jałowe
a) Przezroczyste , jednokrotnego użytku
b) Posiadające otwór boczny –Murphy’ego
c) Z miarką centymetrową głębokości założenia widocznej na rurce
d) Przewód do wypełniania mankietu z poduszeczką kontrolną wypełnienia mankietu, zamykany koreczkiem połączonym z przewodem, otwór wlotowy przewodu typu Luer
e) Pakowane pojedynczo, opakowanie jednostkowe przezroczyste co najmniej z jednej strony
f) Opakowanie wyraźnie opisane zawartością, rozmiarem, datą ważności, numerem serii, łatwe do otwarcia - końcówki do otwarcia nie mniejsze niż 8 mm
5. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym zbrojona - Jałowe
a) Przezroczyste, jednokrotnego użytku
b) Posiadające otwór boczny –Murphy’ego
c) Z miarką centymetrową głębokości założenia widocznej na rurce
d) Przewód do wypełniania mankietu z poduszeczką kontrolną wypełnienia mankietu ,zamykany koreczkiem połączonym z przewodem , otwór wlotowy przewodu typu Luer
e) Pakowane pojedynczo.
f) Opakowanie jednostkowe przezroczyste co najmniej z jednej strony
g) Opakowanie wyraźnie opisane zawartością , rozmiarem, datą ważności, numerem serii, łatwe do otwarcia - końcówki do otwarcia nie mniejsze niż 8 mm
6. Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem, sterylna.
7. Rurka tracheostomijna z mankietem
8. Rurka tracheostomijna bez mankietu
9. Podkładki pod rurki tracheostomijne wykonane z pianki PU i termoplastycznego filmu dla młodzieży i dorosłych. Bardzo chłonne, posiadające właściwości absorbującego opatrunku, jałowe.
10. Maski oddechowe krtaniowe, jałowe, jednokrotnego użytku, gotowe do natychmiastowego użytku, przewód wykonany z silikonu, różne rozmiary (dla dzieci i dorosłych),
maksymalne wypełnienie balonu zależne od rozmiaru : do 20 ml, do 30 ml, do 40 ml
11.Mocowanie rurek intubacyjnych, jednoczęściowe, z wycięciem i otworem mocującym.
12.Mocowanie rurek tracheotomijnych, jednoczęściowe dla dorosłych i młodzieży

## Pakiet 6.filtry oddechowe
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP14/2020
Pakiet nr 6. FILTRY ODDECHOWE WIRUSOWO-BAKTERIOLOGICZNE
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Filtr oddechowy wirusowo - bakteriologiczny dla dorosłych z portem do kapnografii | x | szt. | 1400
2. | Filtr oddechowy wirusowo - bakteriologiczny dla dorosłych z portem do kapnografii z wymiennikiem ciepła i wilgoci | x | szt. | 800
Razem:
1. Filtr oddechowy wirusowo – bakteriologiczny dla dorosłych z portem do kapnografii HEPA
a) Czysty biologicznie
b) Zawiera filtr hydrofobowy
c) Zapewnia niski opór
d) Wysoka efektywność filtracji > 99,999 (potwierdzona certyfikatem)
f) Port do kapnografii zamknięty zatyczką
g) Objętość pływowa 300- 1500 ml
h) Czas działania do 24 godzin (potwierdzony certyfikatem)
2. Filtr oddechowy wirusowo – bakteriologiczny dla dorosłych z portem do kapnografii z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME
a) Czysty biologicznie
b) Zawiera filtr hydrofobowy
c) Zapewnia niski opór
d) Wysoka efektywność filtracji > 99,999 (potwierdzona certyfikatem)
e) Połączenia ISO 22 i 15
f) Port do kapnografii zamknięty zatyczką
g) Objętość pływowa 300- 1500 ml
h) Czas działania do 24 godzin (potwierdzony certyfikatem)
i) Utrata wilgoci 10,8 (Vt 500ml)
j) Waga filtra 30 g
k) Bez PCV i lateksu

## Pakiet 7 syst.do zbiórki stolca
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 7. System do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, o poniższych cechach: - silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml, znacznik pozycyjny widoczny w badaniu RTG, część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą, port irygacyjny (kolor niebieski), port do pobierania próbek na drenie z silionowym zabezpieczeniem klapką, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min., czas użytkowania 29 dni, wszystkie elementy trwale ze sobą połączone, urządzenie nie zawiera lateksu, 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego, podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową, w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny |  | szt. | 4

## Pakiet 8 Zamkn.syst.do odsys.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 8. Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16 długość 34cm, 54cm, 60cm i rozm CH18 długość 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 34cm; Możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. |  | szt. | 30
2. | Łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typ Mclntosh w rozmiarze: 00,0,1,2, 3,4,5 oraz typ Miller w rozmiarze 0,1,2. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego dający mocne skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki symbol CE numeru seryjnego i symbol nie do powtórnego użycia (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu pakowanie folia-folia |  | szt. | 250
3. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia-folia. |  | szt. | 25
4. | Jednorazowy laryngoskop do trudnych intubacji wyposażony w technologię podwójnego światła CIEMNE ULTRAFIOLETOWE (UV) / BIAŁE typu LED, powodującą fosforyzację strun głosowych i uwidocznienie wejścia do tchawicy. Dodatkowo podwójne światło UV / BIAŁE LED znacznie redukuje refleksy świetlne od płynów i tkanek w drogach oddechowych. Podwójne źródła światła typu LED umieszczone w łyżce. Zestaw składa się z łyżki typu McIntosh w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 3 PLUS, 4 oraz aluminiowej rękojeści jednorazowego użytku. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. |  | szt. | 5
5. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Nawilżacz posiadający port z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu, czysty mikrobiologicznie. Pojemność wewnętrzna 17ml, waga max. 5g, Zakres objętości oddechowej Vt=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT 1000 ml = max. 15,5mg/l |  | szt. | 450
6. | Podstawowy układ oddechowy do respiratora o długości 50-180cm i średnicy 22mm. Dwie rury karbowane, rozciągliwe zakończone od strony pacjenta łącznikiem prostym Y oraz łącznikiem kątowym z portem CO2 zabezpieczonym kapturkiem. Czas stosowania do 7 dni potwierdzony oświadczeniem producenta. |  | szt. | 90
7. | Podstawowy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia o długości 90-300cm i średnicy 22mm. Dwie rury karbowane, rozciągliwe zakończone od strony pacjenta łącznikiem prostym Y oraz łącznikiem kątowym 90 st. i z portem CO2 (luer lock) zabezpieczonym kapturkiem. Ramię dodatkowe karbowane dł. min. 150cm z zawieszką. Bezlateksowy worek oddechowy 2 litry. |  | szt. | 140
8. | Łącznik elastyczny, karbowany, gładki w środku typu „martwa przestrzeń" dł. 15cm, rozmiar 22F, mikrobiologicznie czysty. |  | szt. | 150
9. | Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii, dodatkowo kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną, silikonową samo-zamykającą się zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Czas stosowania do 72 godzin potwierdzone oświadczeniem producenta. |  | szt. | 5
10. | Resuscytator jednorazowego użytku z workiem o pojemności 1600 ml, dorośli z zastawką nadciśnieniową oraz przyłączem do zastawki PEEP. W zestawie maski nr 4, 5 oraz rezerwuar tlenu 2500 ml. dren tlenowy o długości minimum 200 cm. |  | szt. | 5
11. | Prowadnice jednorazowego użytku do rurek intubacyjnych. Rozmiary prowadnic CH6, CH10, CH12, CH14 w zależności od średnicy rurki. Długość prowadnic odpowiednio: CH06 - 300mm, CH10 - 400mm; CH12 - 440mm; CH14 - 440mm |  | szt. | 100
12. | Łyżka jednorazowego użytku typu McIntosh (do trudnych intubacji ) wyposażona w technologię podwójnego światła CIEMNE ULTRAFIOLETOWE (UV) / białe typu LED powodującą fosforyzację strun głosowych i uwidocznienie wejścia do tchawicy, dodatkowo podwójne światło znacznie redukuje refleksy świetlne od płynów i tkanek w drogach oddechowych. Podwójne źródła światła umieszczone w dystalnej części łyżki. Rozmiary: 0, 1, 2, 3, 3+, 4, 5. Mikrobiologicznie czysta. |  | szt. | 5
13. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku typu Flex, nie zawierająca ftalanów, ani lateksu z mankietem o anatomicznym kształcie, kołnierz oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, kopuła maski posiadająca przezroczystą formę, zapewnia widoczność twarzy pacjenta. Na kopule maski antypoślizgowe żebrowanie w kolorze mankietu. Dostępne rozmiary 0 – 5. |  | szt. | 150
14. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, rozmiary 0-6, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. Dla rozmiarów 3,4,5 oznaczenie kolorystyczne: (3- żółty; 4-biały; 5-niebieski). |  | szt. | 200
15. | Układ oddechowy do respiratora z pułapką wodną wdech/wydech o długości 180cm i średnicy 22mm. Dwie rury karbowane zakończone od strony pacjenta łącznikiem prostym Y oraz łącznikiem kątowym z portem CO2 zabezpieczonym kapturkiem. Czas stosowania do 7 dni potwierdzony oświadczeniem producenta. |  | szt. | 30
Razem:

## Pakiet 9.igły do zniecz.pp
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 9. IGŁY DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ standard bez igły prowadzacej | 25G - 26G | szt. | 10
2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą typ standard , dł.90mm i 120mm | 25G - 26G | szt. | 1100
3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą typ standard | 27G - 29G | szt. | 50
4. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą typu Pencil-Point, 90mm | 26G-27G | szt. | 320
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego bez igły prowadzącej typu standard
a) Jałowe, jednokrotnego użytku
b) Barwa końcówki mandrynu oznacza odpowiedni rozmiar igły
c) Barwa końcówki igły przezroczysta, umożliwiająca obserwację wypływającego płynu
d) Końcówka igły typu Luer
2-3. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą typu standard
a) Jałowe, jednokrotnego użytku
b) Barwa końcówki mandrynu oznacza odpowiedni rozmiar igły
c) Barwa końcówki igły przezroczysta, umożliwiająca obserwację wypływającego płynu
d) Końcówka igły typu Luer
4. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą typu Pencil-Point
a) Jałowe, jednokrotnego użytku
b) Barwa końcówki mandrynu oznacza odpowiedni rozmiar igły
c) Barwa końcówki igły przezroczysta, umożliwiająca obserwację wypływającego płynu
d) Końcówka igły typu Luer
e) Rozmiar: 26-27 x 90mm

## Pakiet 10.igły do znieczul.obw
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 10 . IGŁY DO ZNIECZULENIA OBWODOWEGO
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Igła do znieczuleń obwodowych do stymulatora typu STIMUPLEX, jałowa, jednorazowego użytku, z końcówką typu Luer, | 22G/120mm | szt. | 10
2. | Igła do znieczuleń obwodowych do stymulatora typu STIMUPLEX, jałowa, jednorazowego użytku, z końcówką typu Luer, | 0.65x40mm/23Gx11/2 | szt. | 25
Razem:

## Pakiet 11. pojemniki med.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 11. POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE OSTROKOŃCZYSTE
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Pojemnik na odpady medyczne ostrokończyste | 1 litr | szt. | 4800
2. | Pojemnik na odpady medyczne ostrokończyste (kształt: wiaderko) | 2 litry | szt. | 400
3. | Pojemnik na odpady medyczne ostrokończyste (kształt: walec) | 2 litry | szt. | 1500
4. | Pojemnik na odpady medyczne ostrokończyste | 10 litrów | szt. | 700
5. | Pojemnik na odpady medyczne ostrokończyste | 3,5 litra | szt. | 100
6. | Pojemnik na odpady medyczne ostrokończyste | 0,7 litra | szt. | 1000
7. | Pojemnik na odpady medyczne ostrokończyste (prostokątne) wysokość 12cm, podstawa: owal,szerokość podstawy 10,5 cm, długość podstawy: 5,5cm | 0,7 litra | szt. | 650
8. | Pojemnik na odpady medyczne, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na przebicie, kolor czerwonego. Pojemnik posiadającypo bokach zintegrowane uchwyty. Wysokość pojemnika 650 mm, wymiary podstawy dolnej340x230 mm, wymiarypodstawy górnej 400x300 mm. | 60 litrów | szt. | 60
Razem:
Wymagania do produktów:
1 – 3. Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste
a) Otwór wlotowy (w czasie pracy) zaopatrzony w urządzenia ułatwiające bezdotykowe usuwanie igieł ze strzykawek.
b) Zamykany pokrywką przytroczoną do otworu wlotowego tak skonstruowaną, aby po zamknięciu nie było możliwości ponownego otwarcia opakowania.
c) Etykieta musi zawierać miejsce na umieszczenie następujących danych:
1.miejsce powstania odpadu
2.rodzaj odpadu
3.data zamknięcia
4.podpis zamykającego
d) pozycja 1 i 2 : kształt pojemnika walec.
Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste muszą spełniać wymogi rozporządzenia MZ z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi (barwy czerwonej)
4-5. Pojemniki o szczególnym wymiarze na odpady medyczne ostrokończyste barwy czerwonej
Otwór wlotowy (w czasie pracy) zaopatrzony w urządzenia ułatwiające bezdotykowe usuwanie igieł ze strzykawek. Zamykany pokrywką przytroczoną do otworu wlotowego
tak skonstruowaną, aby po zamknięciu nie było możliwości ponownego otwarcia opakowania.
Etykieta musi zawierać miejsce na umieszczenie następujących danych:
1.miejsce powstania odpadu
2.rodzaj odpadu
3.data zamknięcia
4.podpis zamykającego
Wymiary pojemnika (3,5L): wysokość 28 – 32 cm, średnica 12-14 cm
Kształt podstawy: owal
6. Pojemniki o szczególnym wymiarze na odpady medyczne ostrokończyste
Otwór wlotowy (w czasie pracy) zaopatrzony w urządzenia ułatwiające bezdotykowe usuwanie igieł ze strzykawek. Zamykany pokrywką przytroczoną do otworu wlotowego
tak skonstruowaną, aby po zamknięciu nie było możliwości ponownego otwarcia opakowania.
Etykieta musi zawierać miejsce na umieszczenie następujących danych:
1.miejsce powstania odpadu
2.rodzaj odpadu
3.data zamknięcia
4.podpis zamykającego
Wymiary pojemnika (0,7L ): wysokość 10-12 cm, szerokość podstawy 5-6 cm, długość podstawy 9-10 cm
Kształt postawu – owal
POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE OSTROKOŃCZYSTE muszą spełniać wymogi rozporządzenia MZ z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami medycznymi (barwy czerwonej)

## Pakiet12.żele
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 12. ŻEL UŻYWANY DO BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Żel używany do badania ultrsonograficznego | kanistry 5l | szt. | 30
2. | Żel ścierny zalecany szczególnie przed wykonaniem standardowego badania EKG i EEG, 24-godzinnego monitorowania EKG i EEG metodą Holtera, | op.-250 g | szt. | 4
3. | Żel do EKG | butelka 0,25l | szt. | 8
4. | Żel do badania ultrasonograficznego | butelka 0,5l | szt. | 100
5. | Żel do badania ultrasonograficznego | butelka 0,25l | szt. | 150
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Żel do diagnostyki ultrasonograficznej
a) Bezbarwny, bezzapachowy
b) Pakowany w kanistry o szerokim wylewie o pojemności nie mniejszej niż 5 l
c) Reduktor zmniejszający otwór wylewowy umożliwiający przelewanie do opakowań użytkowych
d) Na każde 10 l żelu nie mniej niż 1 opakowanie użytkowe o pojemności 250 - 500 ml
2. Żel ścierny
a) zalecany szczególnie przed wykonaniem standardowego badania EKG i EEG, 24-godzinnego monitorowania EKG i EEG metodą Holtera,
b) w opakowaniach 250 g,
3. Żel do EKG
4. Żel do diagnostyki ultrasonograficznej
a) Bezbarwny, bezzapachowy
b) opakowanie 0,5litra

## Pakiet13. papiery do wymików
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 13. PAPIER DO ZAPISYWANIA WYNIKÓW BADAŃ LUB OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Papier do printera USG - SONY UPP-110 HD | 110 mm x 20 m | szt. | 350
2. | Papier milimetrowy do aparatu EKG AT 101 – składany | 80x70x315 | szt. | 80
3. | Papier do EKG milimetrowy w rolce | 112mm x 25m | szt. | 300
4. | Papier do aparatu KTG FC 700 |  | szt. | 5
5. | Papier termoczuły EKG stosowany do defibrylatora LIFE PACK 12 | 100mm x 22m | szt. | 70
6. | Papier do EKG ZOLL | 90mm X 90mm x 200 kartek | szt. | 80
7. | Papier milimetrtowy do EKG E600 | 110mm x 35 m | szt. | 150
8. | Papier do EKG green typu B5 | 58mm x 25m | szt. | 70
9. | Papier do defibrylatora Life Pak z nadrukiem siatki milimetrowej, 5cm | 50mm x 20 m | szt. | 20
Razem:

## Pakiet14.elektrody
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 14. ELEKTRODY DO EKG JEDOKROTNEGO UŻYTKU SAMOPRZYLEPNE
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Elektrody do EKG okrągłe z uszkiem. | średnica 43mm | szt. | 19000
2. | Elektrody do EKG do prób wysiłkowych lub badań holterowskich okrągłe z uszkiem. | średnica 55mm | szt. | 1500
3. | Elektrody na mokrym żelu, na gąbce. | Ø 50 | szt. | 24000
4. | Elektrody typu EDGE, system ze złączem typu QUICK-COMBO, stymulacja, defibrylacja, EKG, pasujące do defibrylatora LIFEPACK 12, będącego na wyposażeniu szpitala. |  | szt. | 50
5. | Elektrody typu STAT-PADZ, wielofunkcyjne, dla dorosłych, pasujące do defibrylatora ZOLL M Series będącego na wyposażeniu szpitala. |  | szt. | 40
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Elektrody do EKG
a) Jednokrotnego użytku
b) Baza gąbka
c) Sensor Ag/AgCl
d) Żelowana część czynna
e) Okrągłe średnicy 43 mm z „uszkiem” uchwytowym (bez warstwy kleju) do aplikacji
f) Opakowanie z wyraźnym oznaczeniem zawartości , numerem serii, data ważności
g) Okres przydatności do użytku nie mniej niż 24 miesiące
2.Elektrody do EKG do prób wysiłkowych lub badań holterowskich
a) Jednokrotnego użytku
b) Baza gąbka
c) Sensor Ag/AgCl
d) Żelowana część czynna
e) Okrągłe średnicy 55 mm z „uszkiem” uchwytowym (bez warstwy kleju)do aplikacji
f) Opakowanie z wyraźnym oznaczeniem zawartości , numerem serii, data ważności
g) Okres przydatności do użytku nie mniej niż 24 miesiące
3.Elektrody dla Ratownictwa Medycznego
a) Elektrody na mokrym żelu,
b) Na gąbce
c) Rozmiar Ø 50,
d) Pakowane po 30 szt.
4. Elektrody typu EDGE, system ze złączem typu QUICK-COMBO,
5. Elektrody typu STAT-PADZ, wielofunkcyjne, dla dorosłych

## Pakiet 15. bielizna pacjenta
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 15. BIELIZNA PACJENTA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
3. | Podkład z zakładkami 70x180cm jednorazowego użytku, warstwa chłonna – 60x 80cm wykonana z pulpy celulozowej i superabsorbentem (SAP) Nieprzemakalna strona zewnętrzna oraz uszczelnienie wszystkich 4 brzegów zapewnia ochronę przed przeciekaniem, chłonność warstwy chłonnej min. 1750 ml. Opakowanie a 30szt. | 70 cmx180 cm | szt. | 240 |  |  |  |  | 3 szt.
4. | Podkład chłonny z taśmami samoprzylepnymi w rozmiarze 75x90 cm, chłonność co najmniej 1800ml, od strony materaca – folia, warstwa chłonna zawierająca superabsorbent zapewnia szybkie wchłanianie, opakowanie –a 30szt. | 75x90 | szt. | 100 |  |  |  |  | 3 szt.
5. | Podkład higieniczny | 90 cm x 60 cm | szt. | 12000
6. | Koszula włókninowa dla pacjenta zakładana przez głowę | UNIWERSALNY | szt. | 3000
7. | Koszula włókninowa dla pacjenta wiązana na całej długości | UNIWERSALNY | szt. | 600
8. | Majtki dla pacjentów do celów diagnostycznych (do kolonoskopii) | UNIWERSALNY | szt. | 1200
9. | Prześcieradło włókninowe niejalowe (zielone/biale /niebieskie) | 160cm x 220 cm | szt. | 2600
10. | Podkład papierowy na stoły zabiegowe i wózki, zwoik na rolce papierowej, perforacja poprzeczna umozliwiająca łatwe odrywanie zabrudzonej części co 36-40 cm | 50m x59 cm | szt. | 600
11. | Podkład papierowy na stoły zabiegowe i wózki, zwoik na rolce papierowej perforacja poprzeczna umozliwiająca łatwe odrywanie zabrudzonej części co 36-40 cm | 50mx48 cm | szt. | 1300
12. | Pościel włókninowa j.u. | 1x poduszka (70x80cm), 1x poszwa (210x160 cm) + prześcieradło (160x220 cm) | szt. | 2500
13. | Serweta prążkowa, podfoliowana z jednej strony. | 210cm x 80cm | szt. | 60
Razem:
Wymagania do produktów:
1-2. Pieluchy typu pampers dla noworodków i niemowląt
a) Dopasowany do ciała dziecka- elastyczne ściągacze taliowe i przędza elastyczna w części pachwinowej oraz dwie pary różnej szerokości przylepcorzepów zapewniających trwałe mocowanie
b) Rozciągliwe boczki, miękko dopasowujące się do ciała dziecka
c) Boczne falbanki zapobiegające wyciekom
d) Brak lateksowych elementów
e) Laminat paroprzepuszczalny redukujący możliwość powstawania odparzeń
f) Miękki i przewiewny materiał na powierzchni pieluszki, przepuszczający świeże powietrze do skóry, pozwalający oddychać
3. Podkład z zakładkami 70x180cm jednorazowego użytku, warstwa chłonna – 60x 80cm wykonana z pulpy celulozowej i superabsorbentem (SAP) Nieprzemakalna strona zewnętrzna oraz uszczelnienie wszystkich 4 brzegów zapewnia ochronę przed przeciekaniem, chłonność warstwy chłonnej min. 1750 ml. Opakowanie a 30szt.
4. Podkład chłonny z taśmami samoprzylepnymi w rozmiarze 75x90 cm,
5. Podkład higieniczny
a) Warstwę chłonną podkładów stanowi pulpa celulozowa.
b) Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort
c) Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz.
d) chłonność co najmniej 900 ml
e) Rozmiar 90x60 cm
6. Koszula włókninowa dla pacjenta
a) Jednokrotnego użytku
b) Rękawy krótkie nieprzyszywane
c) Zakładana przez głowę
d) Rozcięcie nie większe niż do połowy długości tuniki
7. Koszula włókninowa dla pacjenta wiązana na całej długości
8. Majtki włókninowe dla pacjenta do kolonoskopii
a) Włóknina o niskim poziomie przeźroczystości
9. Prześcieradło włókninowe, niejałowe (zielone/białe/niebieskie)
10. Podkład papierowy na stoły zabiegowe i wózki,
a) Zwoik na rolce papierowej,
b) Perforacja poprzeczna umożliwiająca łatwe odrywanie zabrudzonej części co 36-40 cm,
c) Rozm. 80 m x 59 cm
11. Podkład papierowy na stoły zabiegowe i wózki,
a) Zwoik na rolce papierowej,
b) Perforacja poprzeczna umożliwiająca łatwe odrywanie zabrudzonej części co 36-40 cm,
c) Rozm. 50 m x 48 cm
12. Pościel włókninowa j.u
13. Serweta prążkowa, podfoliowana z jednej strony

## Pakiet 16.myjki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
PAKIET NR 16. RĘKAWICA (MYJKA) DO CODZIENNEJ HIGIENY CIAŁA
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Myjka w formie rękawicy jednorazowego użytku przeznaczona do mycia pacjentów czasowo niesprawnych, nietrzymających moczu/kału, osób starszych oraz noworodków. Kształt zaokrąglony i wyprofilowany poprzez zwężenie w okolicy nadgarstka. Myjka wykonana z miękkiej, niepodfoliowanej włókniny poliestrowej o gramaturze co najmniej 80 g/m2 (z tolerancją technologiczną +/-10%), jednostronnie nasączona środkiem myjącym o pH 5,5 w ilości wystarczającej do umycia jednej osoby. Produkt testowany dermatologicznie,nie zawiera lateksu. Brzegi łączone metodą zgrzewania. Opakowanie jednostkowe 20 szt. Produkt zarejestrowany w CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) zgodnie z wymogami ustawy z dn. 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych. | Wymiary myjki: 25x17 cm +/- 4%. | szt. | 110000 |  |  |  |  | 2szt.

## Pakiet17.prod.ginek.wzierniki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
PAKIET NR 17 .PRODUKTY GINEKOLOGICZNE,WZIERNIKI, SZCZOTECZKI
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Wziernik ginekologiczny jałowe jednokrotnego użytku | S,M,L | szt. | 5000
2. | Szkiełka podstawowe, do cytologii, mikroskopowe, 1 Mat | 76 mm x 26 mm | szt. | 2000
3. | Utrwalacz do badań cytologicznych - aerozol 150 ml | x | szt. | 15
4. | Szczoteczki cytologiczne, jałowe, kształt: wachlarz, pakowane pojedynczo | x | szt. | 1900
5. | Szczoteczki cytologiczne, jałowe kształt: prosta, pakowane pojedynczo | x | szt. | 200
6. | Osłonka lateksowa, nawilżana, bezpudrowa, jałowa, do głowic USG endowaginalnych, pakowana pojedynczo w folię aluminiową. | x | szt. | 5900
7. | Zaciskacz do pępowiny | x | szt. | 600
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Wziernik ginekologiczny typu T. Cusco – Jałowy, Jednokrotnego użytku
2. Szkiełka do cytologii, mikroskopowe
3. Utrwalacz do badań cytologicznych, w aerozolu 150 ml
4. Szczoteczki cytologiczne,
a) jałowe,
b) kształt: wachlarz,
c) pakowane pojedynczo
5. Szczoteczki cytologiczne,
a) jałowe kształt: prosta,
b) pakowane pojedynczo
6. Osłonka lateksowa, nawilżana, bezpudrowa, jałowa, do głowic USG endowaginalnych, pakowana pojedynczo w folię aluminiową.
7. Zaciskacz do pępowiny
a) jednorazowego użycia,
b) czysty mikrobiologicznie,
c) wykonany z biało-przezroczystego tworzywa sztucznego,
d) po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza,
e) ząbki zaciskowe nie powodują przecinania pępowiny.

## Pakiet 18. bielizna peronelu
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 18. BIELIZNA MEDYCZNA DLA PERSONELU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Ochraniacze na obuwie (włókninowe) | UNIWERSALNY | szt. | 6000 |  |  |  |  | _
2. | Fartuch higieniczny dla personelu medycznego | UNIWERSALNY | szt. | 7000 |  |  |  |  | _
3. | Fartuchy ochronne POLIETYLENOWE przednie dla personelu medycznego | UNIWERSLANY | szt. | 5000 |  |  |  |  | _
4. | Męskie ubranie operacyjne (spodnie na gumce lub troki, z długimi nogawkami+ bluza z krótkim rękawem) jednorazowego użytku, z nieprześwitującej ,przewiewnej i miękkiej włókniny, o gramaturze min. 65 g/m2, w dwóch kolorach: ciemnozielony i granatowy. | S, M, L, XL, XXL, XXXL | szt. | 7500 |  |  |  |  | próbka wzorcowa: 1 szt. z każdego rozmiaru
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Ochraniacze na obuwie (włókninowe)
a) Z mocnej włókniny
b) Ze ścigaczem z gumki na obwodzie
c) Jednokrotnego użytku
d) Barwy ciemnej (granat, zieleń, brąz, czerń, popiel)
e) Uniwersalne rozmiarowo
2. Fartuch higieniczny dla personelu medycznego
a) Wykonany z cienkiej włókniny
b) Barwa zielona – do niebieskiej ton pastelowy
c) Otwarty z tyłu
d) Mocowany na troki brzuszne (w pasie), od góry mocowany co najmniej na rzep
e) Rękaw długi
f) Bez mankietu ze ściągaczem gumkowym
g) Rozmiar uniwersalny
3. Fartuchy ochronne przednie dla personelu medycznego
a) Chroniące klatkę piersiową i brzuch oraz uda
b) Wykonane z polietylenu
c) Posiadające otwór na głowę i szyję oraz dwa długie troki mocujące
d) Rozmiar L
4.Męskie ubranie operacyjne (spodnie na gumce lub troki, z długimi nogawkami + bluza
z krótkim rękawem) jednorazowego użytku, z nieprześwitującej, przewiewnej i miękkiej włókniny o gramaturze min. 45 g/m2,
2 kolory: ciemnozielony i granatowy, rozmiar S, M, L , XL, XXL, XXXL.

## Pakiet19 osłona na przewody.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 19. OSŁONA NA PRZEWODY DO ZABIEGÓW VIDEOCHIRURGICZNYCH I INNYCH
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całośći netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Osłona do sprzętu używanego do operacji videochirurgicznych lub innych | nie mniej niż 16-18 cm x 300 cm | szt. | 750 |  |  |  |  | _
Wymagania do produktu:
1.Osłona do sprzętu używanego do operacji wideochirurgicznych lub innych
a) Plastykowa, przezroczysta
b) Sterylna
c) Spełniająca wymogi dopuszczenia do obrotu medycznego
d) Jednokrotnego użytku
e) Posiada system dokładnego zamykania jednej z końcówek (pasek z klejem, elastyczny, łatwo przylegający i nie odklejający się).
f) Kanał roboczy – wnętrze łatwe do załadowania sprzętu, który ma być chroniony (nie sklejony)
g) Wymiary szerokość kanału 16-18 cm
h) Długość nie mniej niż 300 cm
i) Opak.: przezroczyste przynajmniej z jednej strony, z wyraźnym opisem terminu ważności, rozmiaru osłonki, łatwe do otwierania , końcówki do otwarcia wyraźnie oznaczone, nie krótsze niż 1 cm .

## Pakiet 20 szyny druciane.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 20. PRZEDMIOTY DO TYMCZASOWEGO UNIERUCHAMIANIA KOŃCZYN
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Szyna druciana KRAMER (drabinkowa) | 50 mm x 600 mm | szt. | 170
2. | Szyna druciana KRAMER (drabinkowa) | 70 mm x 1000 mm | szt. | 220
3. | Szyna z blaszki aluminiowej na palec -Szyna unieruchamiająca na palec a) Wykonana z miękkiego aluminium pozwalającego swobodnie nadawać kształt i obcinać na dowolnym odcinku, b) Jedna z powierzchni zaopatrzona w powłokę gąbkową (niepowodująca odczynów ze strony pacjenta), | 20 mm x 400 mm | szt. | 250
Razem:

## Pakiet 21. zestaw do gastrost.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 21. Zestaw do gastrostomii PEG-PULL
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zestaw do gastrostomii PEG-PULL, zakończony grzybkiem, wraz z pełnym wyposażeniem do zabiegu (serweta jałowa + pętla) | 20mm | szt. | 20

## Pakiet 22. pętle diaterm.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 22. PĘTLE DIATERMICZNE
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Pętle diatermiczne do polipektomii - z rączką w zestawie, 2230mm długa, do kanału roboczego 2,8mm, średnica pętli: 5mm - 35mm. |  | szt. | 120

## Pakiet23. wyr.med.dla endosk.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 23 WYROBY MEDYCZNE DLA PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Sterylne igły jednorazowe do ostrzykiwania miejsca krwawiącego (zestaw do bezpośredniego użytku bez montażu), | kanał biopsyjny max.2,4mm, dł. 2300mm, dł. ostrza igły 5-6mm | szt. | 30
2. | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów o średnicy 1,7mm-2 mm, średnica szczotki 6mm, pokryte teflonem, | długość 230cm | szt. | 200
Razem:

## Pakiet24.zest. do opask.żylak
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 24 Zestaw do opaskowania żylaków przełyku
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, - 6 opasek | średnica aparatu 8,5-11,2 mm | szt. | 10

## Pakiet 25.kleszcze biopsyjne
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 25 KLESZCZE BIOPSYJNE (wyroby dla pracowni endoskopowej)
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Kleszcze biopsyjne z bolcem, rozstaw ramion 6mm/7mm, kanał biopsyjny średnica max.2,4mm, jednorazowe | dł.230cm | szt. | 50

## Pakiet26.strzykawki TK
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 26 STRZYKAWKI DO TK
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zestaw dwóch strzykawek do TK (wkład do strzykawki automatycznej dwukomorowej) |  | szt | 2300
a) Wkład do strzykawki automatycznej, dwukomorowej OPTIVANTAGE DH (rok produkcji 2010).
b) Zestaw składający się z: wkładu o poj.200 ml (2 sztuki), złącza szybkiego napełniania (2 sztuki), złącza niskiego ciśnienia Y o długości 150 cm z dwoma odgałęzieniami o tej samej
długości 15 cm i dwoma zaworami antyzwrotnymi, limit ciśnienia mieszczący się w przedziale pomiędzy 350 -400 PSI/28 bar do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optiventage DH

## Pakiet 27.Klipsy tytan.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 27 WYROBY MEDYCZNE STOSOWANE NA BLOKU OPERACYJNYM WRAZ Z UŻYCZENIEM KLIPSOWNICY
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1 | Klips tytanowy o trójkatnym przekoju, w kaształcie szewronu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę, zapewniające atraumatyczne zamknięcie naczynia oraz zewnętrzną rzeźbę w formie nieregulanej struktury - zapobiegające wysunięciu się klipsa z klipsownicy, wysokość klipsa otwartego 7,8 mm, wysokosć klipsa zamkniętego 9,0 mm, szerokość klipsa otwartego 8,8mm. Magazynek - 6 szt. klipsów, 20 magazynków w opakowaniu. |  | op. | 10
2 | Klips tytanowy o trójkatnym przekoju, w kaształcie szewronu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę, zapewniające atraumatyczne zamknięcie naczynia oraz zewnętrzną rzeźbę w formie nieregulanej struktury - zapobiegające wysunięciu się klipsa z klipsownicy, wysokość klipsa otwartego 10,8 mm, wysokosć klipsa zamkniętego 12,3 mm, szerokość klipsa otwartego 11,3mm. Magazynek - 6 szt. klipsów, 20 magazynków w opakowaniu. |  | op. | 10
3 | Jednorazowy system do podnoszenia organów w laparoskopii. W zestawie Aplikator - 1 szt., system podnoszący - 2 szt i 2 klipsy blokujące. W opakowaniu 25 zestawów. |  | zestaw | 25
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Klipsy przeznaczone do zabiegów videochirurgicznych wraz z użyczeniem klipsownicy do wyżej opisanych klipsów(1).
2. Klipsy przeznaczone do zabiegów videochirurgicznych wraz z użyczeniem klipsownicy do wyżej opisanych klipsów(1).

## Pakiet 28.klipsy polimer.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 28. WYROBY MEDYCZNE STOSOWANE NA BLOKU OPERACYJNYM
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
2. | Klipsy wykonane z polimerowego plastyku do trwałego zamykania naczyń z zastrzaskiem zamykającym klips przeznaczone do zabiegów videochirurgicznych wraz z użyczeniem klipsownicy pasujacej do trokaru O 11 mm i narzędziem do otwierania klipsa w polu pooperacyjnym | xlarge | szt. | 180
3. | Worki do usuwania narządów z pola operacyjnego podczas zabiegow wideochirurgicznych, pojemność 200ml, wykonane z przeziernego poliuretanu, nieprzepuszczajacego płyny, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile 50-60N, obręcz z pamięcią otwarcia - worek z chwilą wypchnięcia go tłoczkiem z tulei powinien samoczynnie otworzyć się w polu operacyjnych bez koniecznościdodatkowych manipulacji szczypcami |  | szt. | 120 |  |  |  |  | 1 szt.
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Klipsy laparoskopowe tytanowe, kompatybilne z klipsownicami firmy B/Braun Aesculap, ,zasobniki zawierające 6 sztuk, Rozmiary: Medium-Large (zielony), medium (niebieskie)
2. Klipsy wykonane z polimerowego plastyku do trwałego zamykania naczyń z zastrzaskiem zamykającym klips przeznaczone do zabiegów videochirurgicznych wraz z użyczeniem
klipsownicy pasującej do trokaru O 11 mm i narzędziem do otwierania klipsa w polu pooperacyjnym
3. Worki ekstrakcyjne do pobierania materiału operacyjnego złożony z tuby i woreczka z możliwością rozłączenia – worek odłączany od prowadnicy, do aplikacji przez trokar 10mm,
pojemność worka 210-250 ml, jednorazowe

## Pakiet29 elektrochirurgia.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 29. PRZYRZĄDY DODATKOWE DO ELEKTROCHIRURGII
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Elekrody bierne do diatermii operacyjnej | współpracujące z diatermią Volleylab Fx; ERBE ICC 350; Aesculap | szt. | 700
2. | Jednorazowy jałowy uchwyt z nożem do diatermii operacyjnej ERBE z dwoma przyciskami na uchwycie (żółty-cięcie, niebieski-koagulacja) z kablem o dł. 3m i wtyczką pasującą do aparatu ERBE. | współpracujące z diatermią ERBE ICC350 | szt. | 30
3. | Jednorazowy jałowy uchwyt z nożem do diatermii operacyjnej Volleylab, wtyk 3 bolcowy, z dwoma przyciskami na uchwycie (żółty-cięcie, niebieski-koagulacja) z kablem o dł. 3m i wtyczką pasującą do aparatu Volleylab. | współpracujące z diatermią Volleylab FX | szt. | 30
Razem:

## Pakiet30. opaski
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 30. OPASKI IDENTYFIKUJACE DLA PACJENTA
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Przeznaczone dla osób dorosłych - okienko o wym. min. 2cm x 5 cm na wprowadzenie kartonika z nazwiskiem imieniem i PESEL (kartonik załączony do opaski) | dla dorosłych | szt. | 11500 |  |  |  |  | próbka wzorcowa 2 szt.
2. | Przeznaczone dla noworodków i dzieci barwy białej lub bezbarwne | dla noworodków i małych dzieci | szt. | 1600 |  |  |  |  | próbka wzorcowa 2 szt.
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Opaski dla pacjenta wykonane z polietylenu lub innego tworzywa nie wywołującego uczuleń i podrażnień skóry.
2. Opaski posiadają zaokrąglone, delikatne i miękkie brzegi, które po zapięciu wokół nadgarstka nie powodują ran i zadrapań skóry.
3. Zatrzask plastykowy umożliwiający łatwe zapięcie opaski i uniemożliwiający jej otwarcie.
4. Opaska jest elastyczna, nie pęka i nie rozrywa się.
5. Precyzyjnie wykonane otwory pozwalające na dostosowanie wymiaru do obwodu przedramienia osób, dla których jest przeznaczona.
6. Z okienkiem do wprowadzenia danych personalnych i czystym kartonikiem na te dane.

## Pakiet31.sterylizacja
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 31. RĘKAWY FOLIOWO-PAPIEROWE
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Rękaw foliowo-papierowy | 10cm/200m | szt. | 20
2. | Rękaw foliowo-papierowy | 15cm/200m | szt. | 30
3. | Rękaw foliowo-papierowy | 25cm/200m | szt. | 10
4. | Rękaw foliowo-papierowy | 42cm/200m | szt. | 10
5. | Rękaw foliowo-papierowy | 30cm/200m | szt. | 8
6. | Rękaw foliowo-włókninowy | 36cm/100m | szt. | 4
7. | Rękaw foliowo-włókninowy | 50cm/100m | szt. | 4
8. | Arkusze ze stabilizowanej celulozy o wysokiej chłonności min.10g płynu/1g arkusza, bez obecności substancji optycznie wybielających. Opakowanie 500g. | 20cm/30cm | op. | 3
9. | Papier sterylizacyjny krepowy standard lub miękki, biały i zielony | 60 cm x 60 cm | szt. | 1800
10. | Papier sterylizacyjny krepowy standard lub miękki, biały i zielony lub niebieski | 90 cmx 90 cm | szt. | 1000
11. | Papier sterylizacyjny krepowy standard lub miękki, biały i zielony lub niebieski | 100 cm x 100 cm | szt. | 400
12. | Papier sterylizacyjny krepowy standard lub miękki, biały i zielony | 120 cm x 120 cm | szt. | 2000
Razem:
Wymagania do produktu:
a) bez fałdy,
b) posiadają znak CE i rejestrację jako wyrób medyczny.
Poz 1-5 . Wskaźniki procesu sterylizacji na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu. Folia wykonana z przeźroczystego od 7- 9 cio warstwowego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego (wliczając warstwę kleju) o grubości 55µm (+/-6%) i gramaturze od 54,8 do 70,00 gr/m2; siła zrywająca wzdłuż min 65 N w poprzek min 62 N, znak CE umieszczony na zgrzewach rękawów i torebek ; symbol kierunku otwierania zarówno od strony papieru jak i folii; temperatura zgrzewu 180-220 ̊ C; trzy wskaźniki sterylizacji opisane w języku polskim: PARA, EO, FORM; każdy wskaźnik sterylizacji posiadający symbol metody sterylizacji nadrukowany na wskaźniku ; gramatura papieru od 60 do 70 g/m2; wytrzymałość na przedarcie wzdłużne 600 mN, poprzeczne 650 Mn; wytrzymałość na rozdarcie na sucho wzdłużne min. 6,4 Kn/m, poprzecznie min. 3,4 Kn/m; wytrzymałość na rozcięcie na mokro wzdłuznie min. 2,1 Kn/m, poprzecznie min. 1,1 Kn/m
Poz 6-7 Wykonane z przeźroczystego od 7- 9 cio warstwowego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego (wliczając warstwę kleju) o grubości 51 µm (+/-6%) i gramaturze od 53 do 70,00 gr/m2; znak CE umieszczony na zgrzewach rękawów, symbol kierunku otwierania zarówno od strony włókniny jak i folii; temperatura zgrzewu 180-220 ̊ C, gramatura włókniny min. 60 gr/m2 wytrzymałość na przedarcie wzdłużne 1100 mN, poprzeczne 1600 mN; wytrzymałość na rozdarcie na sucho wzdłużne 2,2 Kn/m, poprzecznie 0,9 Kn/m; wytrzymałość na rozcięcie na mokro wzdłuznie 1,08 Kn/m, poprzecznie 0,7 Kn/m. dołączyć kdt producenta potwierdzające wszystkie parametry.
Poz 9-12 Papier miękki z włókna celuzowego (biały, zielony, niebieski, naprzemiennie pakowany): zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%; wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kNm, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m , stabilny wymiar w stanie suchym i mokrym; gramatura nominalna papieru od min. 60 do 70 g/m2; potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane labolatorium; dołączyć kdt producenta potwierdzające wszystkie parametry.

## Pakiet 32. ostrza
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 32. OSTRZA DO SKALPELI CHIRURGICZNYCH I SKALPELE
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Ostrza chirurgiczne pasujące do trzonka nr 3 | 10 | szt. | 900 |  |  |  |  | po 2 szt. z każdego rozmiaru
2. | Ostrza chirurgiczne pasujące do trzonka nr 3 | 11 | szt. | 7000
3. | Ostrza chirurgiczne pasujące do trzonka nr 3 | 12 | szt. | 500
4. | Ostrza chirurgiczne pasujące do trzonka nr 3 | 15 | szt. | 2100
5. | Ostrza chirurgiczne pasujące do trzonka nr 4 | 18 | szt. | 500
6. | Ostrza chirurgiczne pasujące do trzonka nr 4 | 20 | szt. | 1000
7. | Ostrza chirurgiczne pasujące do trzonka nr 4 | 22 | szt. | 400
8. | Ostrza chirurgiczne pasujące do trzonka nr 4 | 24 | szt. | 1500
Razem:
Wymagania do produktów:
1– 4. Ostrza chirurgiczne dostosowane do trzonka lancetu NR 3
5 - 8. Ostrza chirurgiczne dostosowane do trzonka lancetu NR 4
Ww. ostrza powinny być:
a) Jałowe
b) Jednokrotnego użytku
c) Wykonane ze stali węglowej
d) Znakomitej ostrości (nie powodują szarpania skóry,tną skórę bez zbędnego nacisku)
e) Pakowane pojedynczo
f) Opakowanie jednostkowe z alufolii z wyraźnym oznaczeniem producenta, rozmiaru, daty ważności, numeru serii, łatwe do otwierania – końcówki otwierające nie krótsze niż 10 mm
g) Opakowania zbiorcze kartonikowe z możliwą łatwej aplikacji opakowań pojedynczych,
z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru, daty ważności, numeru serii, producenta i liczby sztuk.

## Pakiet 33.Spirometr i EKG
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 33. PRODUKTY DO SPIROMETRU I EKG
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Papier do spirometru (rolka) | szer. 11 cm, dł. 20 m | szt. | 10
2. | Ustniki papierowe do spirometru, jednorazowe. | średnica 30 mm | szt. | 1100
3. | Papier rejestracyjny do aparatu EKG AsCARD 3 (rolka) | szer.104 mm, dł. 40 m | szt. | 5
Razem:

## Pakiet 34.zgłębnik nos-jelit.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 34. ZGŁĘBNIKI NOSOWO-JELITOWE
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zgłębnik nosowo-jelitowy z podziałką kontrolującą długość wprowadzanego zgłębnika oraz prowadnicą pokrytą silikonem ułatwiającą jego zakładanie. Ponadto zgłębnik posiada spiralę umożliwiającą przemieszczanie się zgłębnika przez odźwiernik do jelita dopasowując swój kształt do przewodu pokarmowego pacjenta tworząc w jelicie pętlę mocującą. Wolny od ftalanów (DEHP)Zgłębnik składa się z: łącznika umożliwiającego połączenie z zestawem do żywienia, nieprzezroczystego przewodu kontrastującego w promieniach RTG, poliuretanowej końcówki z powłoką hydromerową, zamkniętym ujściem i z czterema bocznymi otworami. Prowadnica z kulkową końcówką i łącznikiem Y (żeńskim) | CH10/145cm | szt. | 40
2. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka, wykonany z poliuretanu, wyposażony w dodatkowy port do odbarczania. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit służącym do łączenia z zestawami do podawania diet przemysłowych. Zawierajacy centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm umoąliwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. | Rozmiar: Ch 14/110 cm | szt. | 100
Razem:

## Pakiet 35.przyrząd do przetacz.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 35. PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - Sterylny |  | szt. | 45000
2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem na końcu drenu zabezpieczajacym przed wyciekaniem płynu - Sterylny |  | szt. | 4500
Razem:
1)Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - Sterylny
a) Jednorazowego użytku
b) Nietoksyczny bez zawartości ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).
c) Posiada atest przydatności do przetaczania płynów infuzyjnych
d) Końcówka wprowadzana do worka lub innego pojemnika z płynem zapewniająca łatwe wprowadzenie do wejścia (portu), lub łatwe pokonanie zamknięcia opakowania .
e) Końcówka wprowadzana do opakowania z płynem zapewniająca stałą szczelność układu
f) Pojemnik „jeziorka”, wykonany z PP o dł 60 mm (w części przezroczystej) ,plastyczny ,przezroczysty zaopatrzony w otwierany odpowietrznik barwy innej niż czerwona.
g) Regulator przepływu łatwy w obsłudze: przesuwalny po przewodzie przetoczeniowym
z możliwością jednoręcznego płynnego regulowania prędkości przepływu w przewodzie
h) Końcówka podłączana do kaniuli dożylnej zaopatrzona w kapturek pozwalający na zachowanie sterylności końcówki podłączeniowej – kapturek łatwy do usunięcia
i) Końcówka podłączenia do kaniuli dożylnej gwintowana z reliefem na korpusie pozwalającym na łatwe wkręcenie jej do kaniuli dożylnej.
j) Opakowanie jednostkowe przezroczyste co najmniej z jednej strony.
k) Opakowanie jednostkowe posiadające wyraźnie opisane przeznaczenia do przetaczania płynów (najlepiej barwą inną niż czerwona).
l) Opakowanie jednostkowe z wyraźnie oznaczoną datą ważności i numerem serii.
m) Listki do otwierania opakowania jednostkowego nie krótsze niż 1 cm.
2) Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - Sterylny
a)Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, steryłny pakowany pojedyńczo,niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu,
b) ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z klapką, komora kroplowa dł min 7,5 cm,
przeźroczysta ,kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr na końcu drenu zabezpieczajacy przed wyciekaniem płynu, końcówka lock,
c) dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z klapką, .
d) komora kroplowa dł min 7,5 cm, przeźroczysta ,kroplomierz 20 kropli -1ml,
e)regulator przepływu łatwy w obsłudze: przesuwalny po przewodzie przetoczeniowym,
f) filtr na końcu drenu zabezpieczajacy przed wyciekaniem płynu.

## Pakiet 36 zest. do nakł. opłucn
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 36. ZESTAW DO NAKŁUCIA OPŁUCNEJ
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zestaw jednorazowy do nakłucia opłucnej, składający się z następujących elementów: |  | szt. | 20
a)Worek o pojemności 2000 ml.
b)Cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm, długość 80 mm.
c) Dren łączący z końcówką lock
d) Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa lock poj. 60 ml.
e) Dren dł. 90 cm.
f) Zestaw posiadający zastawkę antyrefluksową
2. | Zestaw jednorazowy do nakłucia opłucnej, składający się z następujących elementów: |  | szt. | 10
| a) igła Veressa; |  |  |  | Razem:
b)cewnik Pig Tail (zawinięta końcówka) z poliuretanu, widoczny w RTG, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek).
c) worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym

## Pakiet 37 monit.ciśn.krwi
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 37. ZESTAW Z PRZETWORNIKIEM DO INWAZYJNEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA KRWI (STERYLNY)
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zestaw z jednym przetwornikiem, jednorazowy, sterylny, posiadający eliminator zakłóceń rezonansowych, pakowany pojedynczo, apyrogenny, bez lateksu. Zestaw zawiera obrotowe, męskie złącze typu Luer, pozwalające na łatwe podłączenie do cewnika. Prędkość płukania/przepływu (ml/godz.) 3, długość linii ciśnieniowej (cm) 150, linia ciśnieniowa przezroczysta. | dla dorosłych | szt | 50

## Pakiet38 maski
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 38. MASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
LP. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j.m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Maska tlenowa z nebulizatorem – sterylna (maska, wężyk, nebulizator). | dla dzieci | szt. | 640
2. | Maska tlenowa z nebulizatorem – sterylna (maska, wężyk, nebulizator). | dla dorosłych | szt. | 800
3. | Maska tlenowa z drenem o dł. min. 200 cm, stężenie średnie | dla dzieci | szt. | 120
4. | Maska tlenowa z drenem o dł. min. 200 cm o średniej koncentracji tlenu | dla dorosłych | szt. | 600
5. | Maska tlenowa z drenem o dł. min.200 cm o wysokiej koncentracji tlenu, z workiem. | dla dorosłych | szt. | 100
6. | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. min. 210 cm, jednorazowy | dla dorosłych | szt. | 640
Razem:

## Pakiet 39 rtm
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 39. WYROBY MEDYCZNE DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Koce ratunkowe, termiczne (tzw. folia życia) |  | szt. | 200
2. | Medyczne pokrowce na nosze, nieprzepuszczalne, stosowane w karetkach pogotowia, dopasowany do materaca ma nosze, z zaszyciami z dwóch stron oraz dodatkowymi wiązaniami uniemożliwiajacymi przesuwanie się pokrowca. Pokrowiec wykonany z polipropylenu. | 210cm x 60cm | szt. | 1000
3. | Poszwa na nosze | 160cm x 210cm | szt. | 120
Razem:

## Pakiet 40 steryliz.wskażniki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 40. MATERIAŁY UŻYWANE W PROCESIE STERYLIZACJI
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Taśma samoklejąca do zabezpieczania pakietów z testem do sterylizacji parowej o szerokości 18 mm. Taśma nie może zawierać lateksu ani ołowiu. Przyczepność do stali minimum 8,2N/25mm, wytrzymałość minimum 87N/25 mm,wydłużenie 7%. Taśma przeznaczona do włóknin typu SMS. | 19-25 mm x 50-55 m | szt. | 50 |  |  |  |  | _
2. | Etykiety samoprzylepne do metkownicy BR DOQ 3789 |  | szt. | 90 |  |  |  |  | _
3. | Taśma samoklejąca do zabezpieczania pakietów bez testu do sterylizacji parowej o szerokości 18 mm. Taśma nie może zawierać lateksu ani olowiu. Przyczepność do stali minimum 8,2N/25mm, wytrzymałość minimum 87N/25 mm,wydłużenie 7%. Taśma przeznaczona do włóknin typu SMS. | 25mm x 50-55m | szt. | 50 |  |  |  |  | _
4. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej, przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem materiały sterylizowane | x | szt. | 35000 |  |  |  |  | _
5. | Wskaźnik chemiczny kontroli wsadu klasy 5 do kontroli procesów sterylizacji parą wodną, typu Vapor Line. Wskaźnik ma w sposób jednoznaczny określać skutecznośc procesów w temperaturze 121 °C i 134 °C. Uwaga: Zamawiający podda próbki wzorcowe testowi. W przypadku braku odbarwienia złożonej w postępowaniu próbki w obu ww. temperaturach, oferta zostanie uznana za niespełniającą wymagań. | x | szt. | 3700 |  |  |  |  | 2szt próbki wzorcowe
6. | Wskaźnik biologiczny pary wodnej, fiolkowy. Ostateczny odczyt po 48 h inkubacji. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku z koloru fioletowego na żółty. Etykieta ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu, łatwa do odklejania wraz i inkubatorem do wskaźników w temp. 56 st.C - użyczony na czas umowy | x | szt. | 140 |  |  |  |  | _
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną
a) o szer. 19-25 mm, rolki o dł. 50-55m.
b) Nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji.
c) Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji
2. Etykiety samoprzylepne do metkownicy BR DOQ 3789
a) Używane do znakowania pakietów sterylizacyjnych z indykatorem procesu sterylizacyjnego klasy A
b) dane na etykiecie zawierają co najmniej dane: data procesu, data ważności ,nr sterylizatora , numer cyklu , numer operatora .
3. Taśma zamykająca bez wskaźnika do pakietów sterylizowanych parą wodną
a) szerokości 25 mm, dł. 50-55m, bardzo dobrze uszczelniająca pakiety,
b) nieodklejająca się od podczas sterylizacji i w czasie przechowywania.
c) Rolki o dł. 50-55 m
4– 6. Papier krepowany
a) Papier sterylizacyjny krepowy standard lub miękki, biały i zielony
b) gramatura 60 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-2)
c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania na sucho ≥ 2,0 kN/m i poprzecznym ≥1,6 kN/m
d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥0,9 kN/m i w kierunku poprzecznym ≥ 0,6 kN/m,
e) zawartość chlorków ≤0,02%
f) zawartość siarczanów ≤0,02%
g) przeznaczony do sterylizacji parą wodną.
7. Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej,
a) przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem materiały sterylizowane
8. Wskaźnik chemiczny kontroli wsadu klasy 5 do kontroli procesów sterylizacji parą wodną, typu Vapor Line.
a) Wskaźnik ma w sposób jednoznaczny określać skuteczność procesów w temperaturze 121 °C i 134 °C.
9. Wskaźnik biologiczny pary wodnej, fiolkowy.
a) Ostateczny odczyt po 48 h inkubacji.
b) Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku z koloru fioletowego na żółty.
c) Etykieta ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu, łatwa do odklejania.
d) Inkubator do wskaźników w temperaturze 56 °C – w użyczenie na czas trwania umowy, albo do zakupu.

## Pakiet41 Przyrząd do usuw. ost
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 41 PRZYRZĄD DO USUWANIA OSTRZY
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | System bezpiecznego zdejmowania (usuwania) ostrza, pojednynczy stosowany przy zabiegach chirurgicznych |  | szt. | 300
2. | Jednorazowy skalpel bezpieczny, z wysuwanym ostrzem nr 11, op.folia-papier, jałowy | 11 | szt. | 150
3. | Czyścik do narzędzi elektrochirurgicznych (mozliwość stosowania przy narzędziach monopolarbych i bipolarnych),z klejacą warstwą mocującą zapobiegającą przesuwaniu się , naklejany na rekę operatora. Posiada system szybkiego i łatwego odklejania. Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) | 5cm x 5cm | szt. | 800
Razem:

## Pakiet 42 Zest do drenażu ran
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 42 ZESTAW DO WYSOKOCIŚNIENIOWEGO DRENAŻU RAN POOPERACYJNYCH (STERYLNY)
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych o następujących cechach: plastikowa, przeźroczysta butelka, wykonana z nietłukącego się, mocnego i lekkiego tworzywa |  | szt. | 70 |  |  |  |  | _
pojemności butelek: 600 ml
wskaźnik zassania podciśnienia / wielkość podciśnienia początkowego - 900 mbar
łatwy odczyt odsysanej wydzieliny z dokładnością co 10 ml do pełnej pojemności butelki
łącznik large-lock, umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową
dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH 6 do CH 18
zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą stabilizacyjną
dwie wygodne klemy zaciskowe typu przesuwnego (do próżni i do wydzieliny)
uniwersalny system podwieszania
opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia

## Pakiet 43 dreny
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 43. DRENY UŻYWANE W POLU OPERACYJNYM
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Dren z końcówką do odsysania pola operacyjnego |  | szt. | 400 |  |  |  |  | _
2. | Przewody do odsysania rany operacyjnej bez końcówki |  | szt. | 900 |  |  |  |  | _
3. | Dreny do odsysania rany operacyjnej typu Redon | 10-18 CH dł 400-700mm | szt. | 850 |  |  |  |  | _
4. | Dren do oddysyania rany operacyjnej typu Redon pakowane prosto | 12-16CH/dł 700mm | szt. | 150 |  |  |  |  | _
5. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dren+tokar |  | szt. | 15 |  |  |  |  | _
6. | Pojemnik do zbiórki wydzieliny z drenu Redona jałowy | 200 ml | szt. | 1300 |  |  |  |  | _
7. | Pojemniki do zbiórki wydzieliny z drenu Redona niejałowy | 200 ml | szt. | 1300 |  |  |  |  | _
8. | Dreny brzuszne | 20- 28 CH dł. min. 800 mm | szt. | 210 |  |  |  |  | _
9. | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCŻ (ośrodkowe ciśnienie żylne) |  | szt. | 50 |  |  |  |  | _
10. | Zatyczka do cewnika |  | szt. | 1100 |  |  |  |  | _
11. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym |  | szt. | 100 |  |  |  |  | _
Razem:
Wymagania do produktów:
1. Dreny z końcówką do odsysania pola operacyjnego
a) Końcówka odgięta (kat +- 45 St)
b) Rękojeść ergonomiczna z reliefem; lekka, bez otworów regulujących siłę ssania. Przezroczysta
Zakończona jednym, wolnym otworem głównym atraumatycznie wykończonym, z czteroma, naprzeciwległymi otworkami na końcówce tuż nad otworem głównym.
a) Zakończona łącznikiem stożkowym (typu choinka) przystosowanym do pewnego połączenia z przewodem ssącym.
b) Przewód ssący długości 200-250 cm na obu końcach zaopatrzony w plastyczny łącznik: umożliwiający połączenie z urządzeniami o różnych rozmiarach ( do 36CH).
a) Przezroczysty
b) Przewód o odpowiedniej sztywność zabezpieczającej przed zamykaniem się światła podczas wzrostu podciśnienia
2. Przewody do odsysania pola operacyjnego bez końcówki
3. Dreny do odsysania rany operacyjnej typu Redon
a) Rozmiar 10-18 Ch dł. 400- 700 mm
b) ze znacznikiem radiologicznym
4.Dren do oddysyania rany operacyjnej typu Redon pakowane prosto
a) Bez znacznika radiologicznego
b) 12-16CH/dł. 700mm
5. Zestaw do drenażu klatki piersiowej składający się z ;
A)Drenu -
a) Przezroczysty
b) Prosty
c) Posiadający nitkę cieniującą w promieniach RTG
d) Końcówka zewnętrzna zakończona stożkowo ( typu choinka ) umożliwiająca łatwe podłączenie do systemu ssącego
e) Kateter wykonany jest z PVC medycznej jakości o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki.
f) Długość 40 cm
B)Trokaru -
a) Aluminiowy
b) Wprowadzony fabrycznie do drenu
c) Końcówka doklatkowa ostro zakończona i zabezpieczona w opakowaniu
d) Końcówka uchwytowa zakończona ergonomicznym uchwytem dla chirurga.
6. Pojemniki do zbiórki wydzieliny z drenu Redona - Jałowy
a) Przezroczysty lub półprzezroczysty
b) Plastykowy - tworzywo plastyczne miękkie – pozwalające łatwo wytworzyć podciśnienie
c) Zamykany gwintowaną szczelną zakrętką zaopatrzoną w stożkowaty łącznik umożliwiający szczelne połączenie z drenami o średnicy 10-12-14 CH
d) Korpus pojemnika posiada skalę w mililitrach z podziałką co 50 ml
e) Korpus posiada zawieszki umożliwiające powieszenie go na ramie łóżka , czy pasku pacjenta.
f) Opakowanie typu papier- folia, wyraźnie opisane co do zawartości, terminu ważności i numerem serii, łatwe do otwarcie – końcówki do otwarcia nie krótsze niż 8 mm
7. Pojemniki do zbiórki wydzieliny z drenu Redona
a) Czysty biologicznie
b) Przezroczysty lub półprzezroczysty
c) Plastykowy - tworzywo plastyczne miękkie – pozwalające łatwo wytworzyć podciśnienie
d) Zamykany gwintowaną szczelną zakrętką zaopatrzoną w stożkowaty łącznik umożliwiający szczelne połączenie z drenami o średnicy 10-12-14 CH
e) Korpus pojemnika posiada skalę w mililitrach z podziałką co 50 ml
f) Pojemność 200 ml
g) Korpus posiada zawieszki umożliwiające powieszenie go na ramie łóżka , czy pasku pacjenta.
h) Opakowanie przezroczyste co najmniej z jednej strony, wyraźnie opisane co do zawartości, i numerem serii .
8. Dreny brzuszne
a) Przezroczyste
b) Proste
c) Posiadający nitkę cieniującą w promieniach RTG
d) Jedna końcówka zakończona naprzemiennymi otworami (przynajmniej 4 otwory), drugi koniec dostosowany do podłączenia z pojemnikiem od odsysania ran.
e) Kateter wykonany jest z PVC medycznej jakości o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki.
f) Długość 80 cm
9. Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCŻ (ośrodkowe ciśnienie żylne)
10. Zatyczka do cewnika foleya, sterylna, wykonana z tworzywa sztucznego, pasująca do wszystkich rozmiarów
11. Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym

## Pakiet 44 czepki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 44. CZEPKI CHIRURGICZNE
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Czepek chirurgiczny operacyjny okrągły (typu beret) ze ściągaczem z gumką na całym obwodzie, wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny, barwa: od zielonej do niebieskiej w tonie pastelowym | uniwersalny | szt. | 7300 |  |  |  |  | _
2. | Czepek chirurgiczny, wykonany z wiskozy o gramaturze 30g/m2, kolor niebieski, bezlateksowy, gumka z tyłu czepka. | uniwersalny | szt. | 1200 |  |  |  |  | _
3. | Czepek chirurgiczny typu furażerka, wiązany na troki (bez ściągacza) wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny, barwy jednolitej od zielonej do niebieskiej, w tonie pastelowym. | uniwersalny | szt. | 900 |  |  |  |  | _
Razem:

## Pakiet 45 Maski chirurgiczne
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 45. MASKI CHIRURGICZNE
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Maski chirurgiczne jednokrotnego użytku, bez włókna szklanego, niealergizujące, o dobrej przepuszczalności powietrza i wysokiej skutecznosci filtracji, trzywarstwowa, z co najmniej trzema fałdami rozwijającymi się podczas aplikacji, posiadające plastyczną kształtkę na nos, z czterema trokami długości nie mniejszej niż 40 cm, barwy zielonej lub niebieskiej, opakowanie zbiorcze zawiera ok.50 sztuk | uniweralny | szt. | 8000 |  |  |  |  | _
2. | Maski chirurgiczne jednokrotnego użytku, bez włókna szklanego, niealergizujące, o dobrej przepuszczalności powietrza i wysokiej skutecznosci filtracji, trzywarstwowa, z co najmniej trzema fałdami rozwijającymi się podczas aplikacji, posiadające plastyczną kształtkę na nos, z dwiema gumkami, barwy zielonej lub niebieskiej, opakowanie zbiorcze zawiera ok.50 sztuk | uniweralny | szt. | 80000
Razem:

## Pakiet 46 zgłębnik żołądk.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 46. ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY DO TAMOWANIA KRWOTOKU Z ŻYLAKÓW PRZEŁYKU
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zgłębnik żołądkowy do tamowania krwotoku z żylaków przełyku typu Sengstaken-Blakemore, jałowy, jednokrotnego użytku, | 18 F | szt. | 4

## Pakiet47 syst dostępu naczyn.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 47 ZAMKNIĘTE SYSTEMY DOSTĘPU NACZYNIOWEGO
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Łącznik bezigłowy - zamknięty system dostępu naczyniowego, przeźroczysty, kompatybilny z końcówką typu Luer i Luer Lock, do podłączenia do pacjenta maksymalnie na 100 aktywacji , z jednoelementową, silikonową podzielną membraną, zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym konektorze, z kołnierzem wywiniętym zewnętrznie, z jednolitą materiałowo powierzchnią styku z końcówką LUER, bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym w pełni widocznym torem przepływu o min. przepływie 525 ml/min, jałowy, zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3, pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych/ po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania/. | Przepływ min. 525 ml/ min, przestrzeń martwa max. 0,10 ml | szt. | 200 |  |  |  |  | 2 szt. wzorcowe
2. | Zamknięty system dostępu naczyniowego pojedyńczy, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Z jednym makroprzewodem dł. 15cm, średnia wewnętrzna 2,8mm, objętość wypełnienia 1,14ml, zacisk przesuwany. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami chemioterapeutycznymi |  |  | 50 |  |  |  |  | 2 szt. wzorcowe
3. | Zamknięty system dostępu naczyniowego podwójny, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Z dwoma makroprzewodami dł. 2x15cm, średnia wewnętrzna 2,8mm, objętość wypełnienia 1,60ml, zacisk przesuwany. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami chemioterapeutycznymi |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 szt. wzorcowe
Razem:

## Pakiet 48 kaniule
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 48. KANIULE DOŻYLNE Z PORTEM BOCZNYM, WYKONANE Z PUR i FEB (różne rozmiary)
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Kaniule do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć 0,8-1,7 (+/- 0,1mm) wykonane z PUR | 20 G , 22G, 18G, 17G, 14G | szt. | 900 |  |  |  |  | po 2 szt. każdego rozmiaru
2. | Kaniule dożylne z portem bocznym wykonane z FEP lub PUR | 20 G , 22G, 18G, 17G, 14G | szt. | 33000 |  |  |  |  | po 2 szt. każdego rozmiaru
Razem:
Poz.1 Kaniule dożylne
a) kaniula dożylna wykonana z PUR, do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych,min. 4 paski kontrastujące w RTG;
b) Spełniające wymogi rejestru wyrobów medycznych – potwierdzenia dołączyć
c) Końcówka do wkłucia (mandryn) ostra – pozwalająca na możliwie najmniej atraumatyczne nakłucie żyły.
d) Końcówka dostrzykawkowa dostosowana do strzykawek Luer
e) Barwa korpusu kaniuli oznaczająca jej rozmiar
f) Skrzydełka korpusu łatwo odginane szerokości liczonej w osi długiej kaniuli nie mniejszej niż 10 mm
g) Korpus zaopatrzony w gwintowany koreczek
h) Osłonka części dożylnej łatwousuwalna
i) Korpus musi posiadać dodatkowe wejście do podawania leku podczas trwającego wlewu dożylnego
j) Opakowanie pojedyncze przezroczyste przynajmniej z jednej strony
k) Skrzydełka do otwierania opakowania pojedynczego nie krótsze niż 5 mm
l) Opakowanie jednostkowe powinno zawierać informacje z wyraźnie o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, skalą G i terminem ważności oraz numerem serii
o braku zawartości lateksu oraz objętość przepływu.
m) przepływ na opakowniu jednostkowym w ml/min; dla 0,8 - 0,9 wymagany przepływ 36 - 43 ml/min; dla rozmiaru 1 - 1,1 wymagany przepływ 61 - 67 ml/min; dla rozmiaru 1,2 - 1,3 wymagany przepływ 99 - 103 ml/min; dla rozmiaru 1,4 - 1,5 wymagany przepływ 128 - 133 ml/min; dla rozmiaru 1,6 - 1,7 wymagany przepływ 196 - 236 ml/min;
n) po zdjęciu opakowania na kaniuli winna znajdować się nazwa producenta lub logo celem identyfikacji w razie incydentu medycznego;
o) Opakowanie zbiorcze może zawierać do 100 kaniul
p)wszystkie kaniule z poz. 1 muszą pochodzić oraz posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne świadczące o biokompatybilności z materiałem z jakiego zostały wykonane
Poz 2.Kaniule dożylne
a) Jałowe
b) Spełniające wymogi rejestru wyrobów medycznych – potwierdzenia dołączyć
c) Końcówka do wkłucia (mandryn) ostra – pozwalająca na możliwie najmniej atraumatyczne nakłucie żyły.
d) Końcówka dostrzykawkowa dostosowana do strzykawek Luer
e) Barwa korpusu kaniuli oznaczająca jej rozmiar
f) Skrzydełka korpusu łatwo odginane szerokości liczonej w osi długiej kaniuli nie mniejszej niż 10 mm
g) Korpus zaopatrzony w gwintowany koreczek
h) Osłonka części dożylnej łatwousuwalna
i) Korpus musi posiadać dodatkowe wejście do podawania leku podczas trwającego wlewu dożylnego
j) Opakowanie pojedyncze przezroczyste przynajmniej z jednej strony
k) Skrzydełka do otwierania opakowania pojedynczego nie krótsze niż 5 mm
l) Opakowanie pojedyncze z wyraźnie oznaczonym rozmiarem kaniuli w skali G i terminem ważności oraz numerem serii
m) Opakowanie zbiorcze może zawierać do 50 kaniul
n) Opakowanie zbiorcze oznaczone barwą właściwą rozmiarowi z wyraźnym opisem rozmiaru, terminu ważności, numerem serii Opakowanie zbiorcze umożliwia łatwe pobieranie
opakowań pojedynczych. Opakowanie zbiorcze papierowe /kartonowe.
Poz. 3. System Bezigłowy
a) system bezigłowy do zabezpieczeń dożylnych i dotętniczych z możliwością podawania płynów, leków, lipidów, pobierania krwi,
b)zabezpieczający dojście przez wymagane 7 dni i 360 wejść z systemem mechanicznym wewnątrz, zabezpieczającym prawidłowe zamknięcie systemu przed wtargnięciem infekcji;
c) system pakowany i zabezpieczony jałowo w przezroczystym, sztywnym aplikatorze (plastikowej obudowie obejmujacej cały system bezigłowy) dającym możliwość jałowego połączenia
z końcówką Luer Lock, dojścia poprzez trzymanie podczas połączenia za aplikator i zdjęcie go z systemu dopiero po jałowym połączeniu z dojściem (cewnikiem)

## Pakiet 49 igły mammotom.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 49. IGŁY DO ZABIEGÓW MAMMOTOMII
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Igła biopsyjna do mammotomii współpracująca z aparatem SENO Rx CM 3000 (dołączyć oświadczenie producenta/wykonawcy) | 7G, 10G, 12 G | szt. | 25

## Pakiet 50.szczoteczka
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 50. JEDNORAZOWA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 450 dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze 50 szt. |  | szt. | 250

## Pakiet 51 noworodki I
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 51. WYROBY MEDYCZNE DLA ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO I
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Nakłuwacze typu Medlance a 200 szt | 1,5mm/2,0mm, blade | szt | 1300
2. | Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny, jednorazowego użytku, jałowe |  | szt | 20
3. | Okulary do fototerapii - jednorazowego użytku w kształcie litery Y, zapinana na rzepy po bokach główki 2regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy zapewniające dodatkowe rozciąganie materiału, gwarantujące szczelne przyleganie okularków, podwójna osłonka na oczy, możliwość wielokrotnego użycia przez jednego pacjenta , bez dodatku lateksu, niesterylne, pakowane pojedynczo, opaska wykonana z jednego kawałka materiału | rozmiar Regular 33-38cm (+/-2cm) | szt | 60
4. | Maseczka tlenowa neonatologiczna, maseczka z drenem 2,1m do podawania tlenu dla noworodków | XS,S | szt. | 50
5. | Wąsy tlenowe neonatologiczne, bez zawartości DEHP, długość drenu 2,1 m, kaniule wykonane z polipropylenu, nie powodujący podrażnień podczas długo terminowej tlenoterapii. |  | szt. | 20
6. | Centymetr jednorazowego użytku, papierowy, zakres pomiaru 0-70cm |  | szt. | 1200
Razem:

## Pakiet 52 noworodki II.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 52. WYROBY MEDYCZNE DO PRACY ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO II
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Kaniula dożylna, posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego z dodatkowym otworem przy ostrzu igły umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. | Rozmiar 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min, 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min. | szt | 2300 |  |  |  |  | próbki wzorcowe po 2 szt. z każdego rozmiaru
2. | Kaniula dożylna noworodkowa, bezpieczna, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (badana klinicznie) hypoalergiczna, termoplastyczna , odporna na zaginanie. Przeznaczoana do małych, delikatnych żył noworodków i wczesniaków, posiadająca otwór na obwodzie kaniuli, przy ostrzu igły, umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo. Elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie. Konstrukacja kaniuli eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń, posiadająca plastikową osłonkę, zapobiegających zakłuciu oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły. Jałowa z widoczną data ważności na opakowaniu. | Rozmiar 24G (Żółty) DŁUGOŚĆ 19MM, PRZEPŁYW 21ML/MIN | szt | 100 |  |  |  |  | próbki wzorcowe po 2 szt. z każdego rozmiaru
3. | Łącznik bezigłowy - zamknięty system dostępu naczyniowego, przeźroczysty, kompatybilny z końcówką typu Luer i Luer Lock, z jednoelementową, silikonową podzielną membraną, zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym konektorze, z kołnierzem wywiniętym zewnętrznie, z jednolitą materiałowo powierzchnią styku z końcówką LUER, bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym w pełni widocznym torem przepływu o min. przepływie 525 ml/min, jałowy, zgodnym z wymaganiami normy 10555-5, 10555-3, pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych/ po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania/. | Przepływ min. 525 ml/ min, przestrzeń martwa max. 0,16 ml | szt | 50 |  |  |  |  | próbki wzorcowe 2 szt.
Razem:

## Pakiet 53 poj. na wycinki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 53. POJEMNIKI NA WYCINKI HISTOPATOLOGICZNE
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne | 30ml | szt. | 4800
2. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne | 60-70ml | szt. | 1100
3. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne | 120ml | szt. | 550
Razem:
1-3. Pojemniki plastykowe na wycinki histopatologiczne z zakrętką, przezroczyste, sterylne,

## Pakiet 54. pieluchomajtki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 54. Pieluchomajtki dla dorosłych
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Pieluchy dla noworodków (typu pampers) z wycięciem na kikut pępowinowy, chłonność (wg ISO 11948-1) min.390gr, pieluszki posiadają badanie PZH | od 2 kg do 5 kg | szt. | 800 |  |  |  |  | 2 szt.
2. | Pieluchy dla niemowląt (typu pampers), chłonnośc (wg ISO 11948-1) min.715gr, pieluszki posiadają badanie PZH | od 7kg do 18 kg | szt. | 100 |  |  |  |  | 2 szt.
3. | • Pieluchomajtki o podwyższonym poziomie chłonności z podwójnym wkładem chłonnym zawierające superabsorbent, z właściwością redukcji nieprzyjemnego zapachu. | "M" | szt. | 31000 |  |  |  |  | 2szt.
| • Dopasowanie do sylwetki- podwójne elastyczne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, przędza elastyczna w części pachwinowej dwie pary przylepców, zapewniają ich trwałe mocowanie | "L" |  | 40000 |  |  |  |  | 2szt.
| • Bezpieczeństwo - wewnątrz pieluchy dodatkowa warstwa włókniny do rozprowadzenia wilgotności po całym wkładzie chłonnym. Wilgotność utrzymywana jest wewnatrz i z dala od skóry | "XL" |  | 10500 |  |  |  |  | 2szt.
| • Laminat paroprzepuszczalny na całej powierzchni styku pieluchy ze skórą, redukujacy możliwość powstawania odparzeń i odleżyn |  |  |  | razem:
• Brak lateksowych elementów
•Boczne falbanki zapobiegają wyciekom skierowane do wewnątrz
•Indykator wilgotności w postaci co najmniej jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu na zewnętrznej stronie pieluchy
• Posiadające właściwości redukujące powstawanie zbryleń i prześwitów w części chłonnej
•Minimalna chłonność: Rozm. M - 70-110cm chłonność 2850g, L-100-150cm chłonność 3070g, XL-130-170cm chłonność 3070g (+/-10cm) Chłonności potwierdzone w kartach produktów, zgodne z normą ISO Rothwell 11948-1

## Pakiet 55 workowy wkład.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 55. Workowy wkład stosowany do medycznych urządzeń ssących
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Workowy wkład jedokrotnego użytku do ssaków medycznych, 1000 ml | 1000 ml | szt. | 540
2. | Workowy wkład jedokrotnego użytku do ssaków medycznych, 2000 ml | 2000 ml |  | 1680
| OPIS: Wkład workowy do systemu typu Serres ssącego próżniowego o pojemności 1000 ml i 2000 ml. Wkład wykonany z poliolefiny. Wkłady uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssaka, bez konieczności wciskania wkładu i odłączania ssania. Worek mocny bez możliwości jego rozerwania po napełnieniu. Worek wyposażony w: - uchwyt do bezpiecznego demontażu - filtr przeciwbakteryjny - zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem - pokrywę wyposażoną tylko w jeden króciec – króćce w kierunku pacjenta. W przypadku zaoferowania innego systemu Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia i podłączenia mocowania do 29 ssaków elektrycznych będących na wyposażeniu szpitala MEVACS, VAN M-2, SW, NEW ASPIVET CE. |  |  |  | Razem:

## Pakiet 56 majtki siatk.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 56. Majtki siatkowe
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | • Elastyczne majtki do mocowania wkładów chłonnych (podpasek) | XL (obwód bioder 100-160 cm) | szt | 700
• Wykonane z przędzy rozciągliwej, odpornej na pranie w temperaturze 60 st.C

## Pakiet 57 podpaski
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 57. Podpaski (wkłady chłonne)
Lp | Nazwa | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | • Podpaski (wkłady chłonne) o anatomicznym kształcie, stosowane po zabiegach ginekologicznych lub porodzieWykończone z zewnątrz nieprzepuszczającą wilgoci folią, Posiadają dodatkowe wzmocnienie w okolicy krocza,Wkład chłonny pokryty włókniną na całej powierzchni,Posiadające pasek kleju zabezpieczający przed przemieszczaniem się,Wewnątrz wkładu absorbent wiążący i neutralizujący zapachy, Bezlateksowe,Rozmiar 44cm x 17cm (+/- 1 cm), Oznakowane CE,Opakowanie zbiorcze 15-30 szt. | (czyste biologicznie) | szt | 3600
2. | • Podpaski (wkłady chłonne) o anatomicznym kształcie, stosowane po zabiegach ginekologicznych lub porodzieWykończone z zewnątrz nieprzepuszczającą wilgoć folią, posiadają dodatkowe wzmocnienie w okolicy krocza, wkład chłonny pokryty włókniną na całej powierzchni, bezlateksowe, rozmiar 34cm x 9 cm , pakowane pojedynczo (w przypadku opakowań zbiorczych podpaski muszą być dodatkowo oddzielnie zapakowane w taki sposób, aby otwarcie opakowania zbiorczego nie powodowało rozjałowienia podpasek), pakowane a'1 lub a'2 z odpowiednim przeliczeniem szt. oznakowane CE, opakowanie zbiorcze 15-30 szt. | (jałowe) | szt | 60
Razem:

## Pakiet 58 podkł. i prześcieradł
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 58. Podkłady i prześcieradła jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła: 100 cm (+/-2cm) x 152cm ( +/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. |  | szt. | 500
2. | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 cm na 121cm . |  | szt. | 100
3. | Prześcieradło 80x min 100 cm podfoliowane polipropylen, gramatura 28 g/m . |  | szt. | 100
4. | Prześcieradło 160 x min210 cm podfoliowane polipropylen, gramatura 28 g/m . |  | szt. | 100
5. | Prześcieradło 90 x min210 cm podfoliowane polipropylen, gramatura 28 g/m . |  | szt. | 400
6. | Przescieradło wykonane z tkaniny SMS min 35 g/m wymiar 80x 220 cm |  | szt. | 500
7. | Przescieradło wykonane z tkaniny SMS min 35 g/m wymiar 150x min160 cm |  | szt. | 50
8. | Przescieradło wykonane z tkaniny SMS min 35 g/m wymiar 50 x 60 cm |  | szt. | 200
9. | Ręczniki do wycierania pacjentów po toalecie 70 x 80 cm. Ręczniki mają być miękkie, chłonne i napowietrzane, wykonane z celulozy, gramatura 40-50 gram. |  | szt. | 700
10. | Ręczniki do wycierania pacjentów po toalecie 70 x 40 cm. Ręczniki mają być miękkie, chłonne i napowietrzane, wykonane z celulozy, gramatura 40-50 gram. |  | szt. | 700
razem:

## Pakiet 59 cewnik dializ.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 59 . CEWNIK DIALIZACYJNY
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zestaw cewnika krótkoterminowego dwuświatłowego wysokoprzepływowego (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i zagiętymi o przekroju 13 Fr o długościach : 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm Charakterystyka zestawu: radiocieniujący szaft cewnika, końcówka bez bocznych otworów, przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów, obrotowy pierścień, zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się, wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość, kompatybilny z MRI, odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniającą wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg, igła wprowadzająca 18G, rozszerzadło, nasadki iniekcyjne Luer Lock, |  | szt. | 10
2. | Zestaw cewnika krótkoterminowego dwuświatłowego wysokoprzepływowego (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o przekroju 13 Fr i długości 30 cm Charakterystyka zestawu: radiocieniujący szaft cewnika, końcówka bez bocznych otworów, przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów, obrotowy pierścień , zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się, wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość, kompatybilny z MRI, odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniającą wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg, igła wprowadzająca 18G, rozszerzadło, nasadki iniekcyjne Luer Lock, |  | szt. | 10
Razem:

## Pakiet 60 Zest.akces.pomocnicn.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 60. Zestaw akcesoriów pomocniczych
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Zestaw akcesoriów pomocniczych Skład zestawu: 1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, z funkcja bezdotykowego ściągania ostrzy, mający 25 miejsc, o wym. 11 x 5 x 3 cm 1 x uchwyt typu velcro o wym. 2 x 23 cm 1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm 1 x czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG o wym. 5 x 5cm 1 x podstawka do skalpeli mająca 3 miejsca |  | szt. | 50

## Pakiet 61 ustniki endoskop
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 61. Endoskopowe ustniki jednorazowe z gumką
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Endoskopowe ustniki jednorazowe, z gumką. |  | szt. | 1800

## Pakiet 62 śliniaki
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 62. Śliniaki jednorazowe
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | śliniaki dentystyczne jednorazowe bibułowo-foliowe z kieszenią, | wymiary 38x48 cm kieszeń o wymiarach 14 cm | szt. | 2000

## Pakiet 63 Aplikator lidokaina
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 63. Aplikator do lidokainy
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Aplikator do lidokainy, jednorazowy |  | szt. | 1100

## Pakiet 64 worki stomijne
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDNORAZOWE WYROBY MEDYCZNE I INNE
Znak sprawy: PCZ.ZP.14/2020
Pakiet nr 64. Worki stomijne
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | Rozmiar (zakres rozmiaru) | j. m. | Liczba | cena jednostkowa netto | cena całości netto | Cena całości brutto | Producent, kraj pochodzenia, nr katalogowy i nazwa handlowa | Partia próbna
1. | Worki stomijne, jednoczęściowe zamknięte, przezroczysty, filtr okrągły, docięcie 10-50mm, maxi, delikatna wypukłość,miękki, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, wypukłość 6mm, pojemność 490ml, dla stomii wymagających dodatkowego zabezpieczenia, materiał tekstylny, wodoodporny. |  | szt. | 200